Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова

Кафедра ветеринарной санитарии

К. Д. Алиханов

Б.М. Байменов

Лабораторное дело

Учебно-методическое пособие

Костанай 2016

Рецензенты:

Казкенов К. К. – к.в.н., РГП на ПХВ «РВЛ» КВК и Н МСХ РК, заведующий отделом пищевой безопасности.

Аубакиров М.  Ж. – Зав. кафедрой ветеринарной медицины, к.в.н., доктор философии (PhD).

Автор:

Алиханов Куантар Дауленович – доктор PhD, старший преподаватель кафедры ветеринарная санитария

Байменов Бахыт Муратович – магистр ветеринарных наук, преподаватель кафедры ветеринарная санитария

И 35 Ильясова С.Б.

Лабораторное дело. Учебно-методическое пособие по специальности 5В120200 – Ветеринарная санитария  – Костанай,  2016. - 98 с.

ISBN 9965-827-50-9

В учебно-методическое пособие включены основные положения по дисциплине «Лабораторное дело». Особое внимание уделено вопросам технологии использования приборов и оборудования.

Предназначено для студентов 5В120200 – Ветеринарная санитария и 5В120100 – Ветеринарная медицина; оно может быть рекомендовано преподавателям высших учебных заведений при проведении учебных занятий по Лабораторному делу.

ББК ______

Утверждено и рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом

Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова,

__  ____2016  г, протокол № __.

ISBN ___________________              © Ильясова С.Б., 2012

Содержание

| Введение……………………………………………………………………... |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Структура ветеринарных лабораторий………………………………… |  | 6 |
| 2 | Лабораторная посуда общего и специального назначений …………... |  | 11 |
|  | 2.1 | Посуда общего назначения………………………………………... | 13 |
|  | 2.2 | Посуда специального назначения…………………………………. | 23 |
|  | 2.3 | Мерная посуда……………………………………………………... | 29 |
|  | 2.4 | Фарфоровая и высокоогнеупорная посуда……………………….. | 31 |
|  | 2.5 | Кварцевая посуда…………………………………………………... | 35 |
|  | 2.6 | Посуда из пластических масс и другого материала……………… | 36 |
| 3 | Лабораторная техника…………………………………………………… |  | 37 |
|  | 3.1 | Аппаратура для дистилляции и деионизации воды……………… | 37 |
|  | 3.2 | Аппаратура для высушивания и термостатирования……………. | 43 |
|  | 3.3 | Аппаратура для центрифугирования……………………………… | 49 |
|  | 3.4 | Аппаратура для обнаружения, идентификации и измерения…… | 53 |
| 4 | Специальная лабораторная техника …………………………………… |  | 64 |
|  | 4.1 | Аппараты для гистологических исследований………………… | 64 |
|  | 4.2 | Фотометры, фотоэлектроколориметры и атомно-абсорбционные спектрофотометры………………………………............................. | 69 |
|  | 4.3 | Бактериологические среды………………………………………… | 79 |
| 5 | Химические реактивы…………………………………………………... |  | 86 |
|  | 5.1 | Индикаторы………………………………………………………… | 86 |
|  | 5.2 | Красители и бактериологические краски………………………… | 88 |
| 6 | Лабораторные животные……………………………………………….. |  | 93 |
|  | 6.1 | Генетическая характеристика лабораторных животных………... | 93 |
| Заключение…………………………………………………………………... |  |  | 95 |
| Список использованных источников………………………………………. |  |  | 97 |

Введение

Лабораторное дело - методическое, техническое, организационное обеспечение и практическое выполнение лабораторных исследований.

Необходимо обращать самое серьезное внимание на создание в лаборатории такой обстановки, которая бы облегчала работу, чтобы получить нужные результаты путем применения дорогих и сложных приспособлений; важно достигнуть цели с помощью самых обыкновенных средств и аппаратуры, что возможно только тогда, когда работающий хорошо усвоит правильное и разумное их применение.

Необходимо стремиться к рационализации работы, ' стараясь получить максимальный эффект при минимальной затрате, средств, времени и труда. Важнейшими условиями для достижения этого являются:

1) целесообразное устройство лаборатории, т. е. рациональное размещение рабочих мест и оборудования;

2) подбор соответствующих инструментов, посуды и необходимых аппаратов;

3) хорошая подготовка к работе исполнителя;

4) экономное использование материалов при постановке экспериментов.

Нередко в лабораториях, особенно неполно оборудованных, недостает какого-либо специального приспособления или аппарата; в таких случаях нужно постараться заменить его другим приспособлением, пусть несовершенным, но позволяющим не останавливать работу.

Очень важно рационализировать свое рабочее место. Нередко небольшие количества жидкости содержатся в больших бутылях, что не только вызывает загромождение стола, но и создает неудобства в работе; из большой бутыли выливать жидкость значительно труднее, чем из малой, и гораздо легче разлить. Поэтому всегда небольшие количества жидкости нужно хранить в небольших сосудах. Далее, у многих, особенно начинающих химиков, бывает стремление собрать у себя максимальное количество химической посуды, что неизбежно приводит к ее бою. Около себя нужно иметь только самое необходимое, не создавая лишних запасов.

Нужно приучить себя к аккуратному обращению с химической посудой. Грязную химическую посуду следует мыть тотчас же после окончания работы, а не оставлять до того момента, когда она снова будет необходима.

В лабораторной практике чрезвычайно важным условием является чистота. Случается, что неряшливость работающего портит опыт или анализ потому, что грязь со стола попадает в посуду, применяемую в работе. Поэтому нужно быть требовательным к себе и к окружающим, следя, чтобы в лаборатории было чисто.

Нужно заботиться также о чистоте склянок с реактивами, на наружных стенках которых оседают соли аммония, всегда присутствующие в воздухе лабораторных помещений. Склянки, особенно их горла, следует обтирать чистой влажной тряпкой. Рекомендуется также горла закрывать сверху стеклянными колпачками или стаканчиками (без носика) так, чтобы края их опирались на склянку. Такая предосторожность предупреждает оседание аммонийных солей (преимущественно углекислого аммония) на горле и предохраняет от попадания их в раствор при выливании его из склянки.

Все химические стаканы, колбы, чашки и т. п. при работе должны быть прикрыты часовым стеклом или чистой бумагой, чтобы предотвратить попадание в них пыли или загрязнений.

Совершенно недопустимо брать какую-либо посуду, приборы, термометры и т. д. из чужой собранной установки, так как это может привести к порче работы товарища.

Важно рационально и правильно использовать рабочее время. Если определение или опыт почему-либо задерживаются, следует начать другое определение или подготовку к другому опыту. Так, пока тигли после прокаливания поставлены в эксикатор для охлаждения, свободное время можно использовать для другой работы, например взять навески для следующего анализа. Во время прокаливания тигля можно проводить титрование, фильтрование или какую-либо другую работу, только иногда отрываясь от нее для того, чтобы посмотреть, как идет прокаливание.

Но рационально использовать время не значит спешить, так как спешка в конечном итоге может нередко привести к еще большей потере времени. Особенно вредна спешка при аналитических работах.

Нужно принять за правило: если сделана какая-нибудь ошибка или потеряна часть исследуемого вещества, работу следует немедленно прекратить и начать ее слова.

Необходимо следить, чтобы лаборатория всегда была в порядке. Уходя из лаборатории, надо убедиться, что все краны — газовые, водопроводные и др.  закрыты; все моторы и электронагревательные приборы выключены; дверцы вытяжных шкафов опущены; стол чист и убран; все дорогие приборы и аппараты закрыты или спрятаны; никаких огнеопасных веществ на столах нет. Надо проверить, на месте ли противопожарные средства, закрыть общий водопроводный и газовый краны, если они имеются в лаборатории, выключить рубильники от подводок к приборам, выключить свет и тогда только оставить лабораторию.

При посещении других лабораторий необходимо ознакомиться со всем новым, что есть в них, с целью использования опыта, потому что лабораторные приемы в основном создаются практикой большого числа исследователей. В свою очередь следует также поделиться с товарищами теми приемами лабораторной практики, которые им неизвестны.

Начинающие специалисты, иногда пренебрежительно относятся к мерам техники безопасности, соблюдение которых необходимо при всех работах в лаборатории. Такое отношение опасно не только для самого работающего, но и для соседей по работе. Никогда не нужно пренебрегать теми мерами охраны труда, которые являются обязательными для данного рода работы.

Каждый работающий, в лаборатории должен иметь халат; он предохраняет от порчи и загрязнения одежду. Там, где работа связана с возможностью загрязнения, лучше иметь темные халаты, а где работа чистая – белые халаты.

Каждый работающий должен иметь два полотенца: одно, предназначенное для постоянного пользования и находящееся всегда под рукой, другое — исключительно для чистых работ, например для вытирания бюксов перед взвешиванием, вымытых пипеток, колб и т. п.

При проведении некоторых работ в лабораториях применяют фартуки или передники из поливинилхлорида или полиэтилена. Из этих же материалов делают косынки, очень удобные при работе, например, с твердыми щелочами, пылящими реактивами или материалами.

Нужно иметь также резиновые перчатки для работы с веществами, которые могут вредно действовать на кожу.

Чрезвычайно важное значение для лабораторий, в которых проводят массовые однотипные анализы (в центральных контрольно-аналитических лабораториях фабрик и заводов, научно-исследовательских лабораториях и институтах и т. д.), имеет строгая организация работы по принципу: аппаратура стоит — человек движется. Это — своего рода конвейер, когда для каждой операции отводится свое место или свой стол. Например, в контрольно-аналитических лабораториях предприятий возможен такой порядок:

1)стол подготовительных операций для документации образцов, поступающих на анализ;

2) стол документации;

3) стол измельчения и средних проб;

4) стол растворения;

5) стол фильтрования и т. д.

При работе в лаборатории необходимо соблюдать следующие правила.

1. Рационально строить свою работу.

2. Все работы вести точно и аккуратно.

3. Работать следует быстро, но без спешки, которая неизбежно приводит к порче поставленного опыта.

4. Соблюдать все меры предосторожности при работе с ядовитыми, взрывоопасными и огнеопасными веществами.

1 Структура ветеринарных лабораторий

Ветеринарные лаборатории (от лат, Laboro – работаю), учреждения, в которых проводятся исследования различных объектов, изучение их свойств, состава, строения и происходящих в них химических и биологических процессов.

Основными единицами ветеринарной сети являются ветлаборатории и научно-исследовательские учреждения, Последние предназначены для исследовательских целей и организованы на основе специальных положений и входят в состав научно-исследовательских или учебных заведений. По положению в системе Государственной ветеринарной сети ветлаборатории разделяются на Республиканские, областные, городские, межрайонные и районные.

Основные задачи ветлабораторий: разработка и организация по заданию ветеринарных органов ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению и ликвидации заболеваний; проведение диагностических исследований и исследований кормов и воды, мяса и молока и других пищевых продуктов; оказание помощи ветеринарным учреждениям и ветеринарным работникам хозяйств и предприятий в зоне деятельности ветеринарных лабораторий в организации ветеринарно-санитарных мероприятий и т. д.

В задачи Республиканской и областных ветлабораторий, кроме того, входит проведение радиологических исследований объектов ветеринарного надзора, методическое руководство работой городских, межрайонных и районных ветеринарных лабораторий, а также оказание помощи ветеринарным органам и учреждениям области в организации и проведении необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий.

Для выполнения своих задач ветлабораторий производят:

- бактериологические, биологические, серологические, токсикологические, патологоанатомические, гистологические и др. исследования материалов, поступающих из хозяйствующих субъектов или ветучреждений;

-	аллергические и другие исследования животных непосредственно в «хозяйствах» и частном секторе;

-	сообщение учреждениям и лицам, приславшим материал результатов исследований и заключений с соответствующими рекомендациями;

-	изучение ветеринарно-санитарного и эпизоотического состояния хозяйствующих субъектов и населенных пунктов;

-	анализ эффективности ветеринарных мероприятий в зоне деятельности лабораторий;

-	разработку и организацию ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению и ликвидации заболеваний животных в обслуживаемой зоне;

- консультацию ветеринарных учреждений и отдельных специалистов, а также работников крестьянских хозяйств, фермеров, частных лиц и предпринимателей по вопросам борьбы с болезнями животных;

- внедрение в практику работы ветучреждений, хозяйств, ферм и частного сектора передового опыта ветеринарного обслуживания и достижений ветеринарной науки, информирование и пропаганду ветеринарных знаний среди населения в целом.

Структура и штаты ветлабораторий зависят от местных условий и объема проводимых исследований. Так, например, для областных ветеринарных лабораторий предусмотрены отделы: бактериологический, серологический, протозоологический, химико-токсикологический, клинико-диагностический, пищевой, паталого-анатомический, радиологический и отдел по исследованию и анализу кормов. Некоторые ветлаборатории, кроме того, имеют производственный отдел и группу эпизоотологии. В межрайонных и районных лабораториях, как правило, имеются бактериологические, серологические и химико-токсикологические отделы.

Ветеринарную лабораторию возглавляет директор - ветеринарный врач; отделы - заведующий-ветврач; штат отделения - лаборант и препаратор или санитар. В штаты некоторых отделов могут входить ветврачи-специалисты соответствующих профилей.

По типовому проекту для областной ветлаборатории предусматриваются следующие строения: лабораторный корпус, радиологическая лаборатория с резервуарами для радиоактивных сточных вод, виварий, гараж, склад дезосредств и сарай, печь для сжигания трупов и патологоанатомических материалов. Ветеринарная лаборатория должна иметь светлые, просторные помещения (предпочтительна коридорная система комнат с расположением их по обе стороны коридора). Высота потолков не менее 3м, ширина коридоров – 2,5-3м, размеры окон – 2,2-2,4м. В каждом окне следует устраивать легко и удобно открывающиеся форточки. Площадь окон должна составлять 15-20% от общей площади освещаемого помещения. Двери должны иметь ширину не менее 1м, высоту – 2,25м. Полы застилаются линолеумом, метлахской плитой или пластикатом. Стены красят масляной краской, а в помещениях с большим скоплением паров (моечная, автоклавная, бактериологическая, уборная и т.п.) стены выкладываются изразцовой плитой. В типовых ветлабораториях для выполнения определенных видов работ и исследований оборудуются специальные помещения.

Приемная комната (9-15м2) - для поступающего на исследование материала. В этой комнате устанавливают стол покрытый линолеумом, пластикатом или стеклом, на котором размещают эмалированные ванночки, пинцеты, ножницы, скальпель и банку с дезинфицирующим раствором. На этом столе производят прием и сортировку поступающего материала. На отдельном столе регистрируют поступающий материал и выдают документы.

Комната для вскрытия животных (17-25м2) должна быть светлой и хорошо вентилируемой, иметь непроницаемые полы, покрытые бетоном или плиткой, и стены, выкрашенные масляной краской или выложенные плиткой, водопровод с холодной и горячей водой и канализацию. Во вскрывочной комнате устанавливают стол для вскрытия мелких животных, столик для инструментов, подвижной столик для записи протоколов вскрытий и шкафы для хранения ' инструментов, халатов, перчаток, реактивов и др.

Бактериологический кабинет (23-32м2) - для проведения бактериологических исследований. В этом кабинете оборудуют застекленный бокс площадью 7-8 м2. Кабинет и боксы оснащают бактерицидными лампами. Рабочий стол бактериолога располагают на расстоянии не менее 1 м от окна и покрывают линолеумом, пластикатом или стеклом. На столе размещают все необходимые реактивы, приборы, аппараты и принадлежности для приготовления, окрашивания и микроскопии. В боксе должен быть стол, покрытый линолеумом, пластикатом или стеклом, на котором располагают все необходимое для посевов исследуемого материала на питательные среды и пересевов бактериальных культур. Для выращивания микроорганизмов в бактериологическом кабинете размещают термостат.

В хорошо оборудованных бактериологических кабинетах имеются затемненные боксы для люминесцентной микроскопии. Бактериологические кабинеты должны иметь аппараты для встряхивания, центрифуги, микроанаэростат для выращивания анаэробов и др. лабораторное имущество.

Кабинет Асколи (11-14м2) – для исследования материала на сибирскую язву должен иметь лабораторный стол, на котором размещают штативы для пробирок, пастеровские и измерительные пипетки, биологические препараты и др. материалы, необходимые для реакции преципитации. Для разлива сывороток и антигенов в пробирки желательно иметь аппараты Кольцова или Флоринского, а также автоклав для стерилизации проб кожевенного сырья.

Серологический кабинет (20м2) – для постановки серологических реакций. Оборудуется лабораторными столами, столом для нагревательных приборов и водяных бань и шкафами для лабораторной посуды, биологических препаратов, реактивов и др. материалов.

Бактериологическая кухня (13-16м2) – для приготовления питательных сред оборудуется лабораторными столами для фильтрования и разлива питательных сред, нагревательными приборами, аппаратами для стерилизации и шкафами для хранения посуды, реактивов, готовых питательных сред и др. материалов.

Автоклавная (13-15м2) – в которой устанавливают автоклавы для стерилизации питательных сред, посуды, обеспложивания патологического материала.

Моечная комната (не менее 15м2) – для мойки посуды, инструментов и их сушки. Оборудуется столом, покрытым вытяжным шкафом для вытягивания из посуды вредных паров и газов и для последующего ее мытья хромовой смесью, а также двумя открытыми столами для мытья посуды щелочными растворами и чистой водой. Над столами подвешивают доски или полки для сушки посуды.

Клинико-диагностический кабинет (17,7м2) – для клинико-диагностических исследований крови, желудочного сока, мочи, кала и др. Кабинет оборудуют лабораторными столами и соответствующей аппаратурой для выполнения необходимых исследований.

Гистологический кабинет (16,6 м2) – для патолого-гистологических исследований. Он оснащается всем необходимым для изготовления гистологических срезов (микротомы, лабораторный стол для обработки гистологических срезов с необходимым набором посуды, красок и реактивов, рабочее место для микроскопических исследований препаратов). Для хранения банок с консервированными препаратами необходимо иметь лабораторный шкаф или музейную витрину.

Химико-токсикологический кабинет (30,4 м2) – для исследований фуража, продуктов животного происхождения, воды, почвы и патологического материала на содержание ядовитых веществ. Кабинет оборудуют вытяжным и лабораторными шкафами и столами.

Пищевая лаборатория (18,5 м2) – для санитарно-гигиенических исследований мяса, молока, рыбы, яиц и др. продуктов.

Кабинет для исследований качества и анализа кормов (14,2м2) используется для определения состава и качества кормов, (белков, солей, каротина, витаминов, кислотности силоса, процентного содержания различных несъедобных примесей и т.д.). Кабинет должен быть обеспечен вытяжным и лабораторными шкафами и столами. В вытяжном шкафу размещают электрические приборы для минерализации и сжигания кормов.

Гельминто-протозоологический кабинет (15,4 м2) – для проведения гельминтологических, арахно-энтомологических и протозоологических исследований. На столах размещают все необходимые для проведения гельминтоскопии и гельминтолярвоскопии, а также для арахноэнтомологичсских и протозоологических исследований.

В некоторых лабораториях имеется производственный отдел для изготовления биостимуляторов и др. препаратов. Площадь этого отдела по типовому проекту 31,6 м2. В помещении отделения размещают термостатную и боксы.

Кроме укатанных кабинетов в лабораторном корпусе республиканских, областных ветеринарных лабораторий по типовому проекту предусматриваются кабинет для врачей эпизоотологов, склад для реактивов, материальный склад для хранения оборудования, посуды, приборов и т.п., фотолаборатория, душ и раздевалки.

Для исследований на радиоактивную загрязненность продуктов животноводства, кормов, воды и др. материалов в республиканских, областных ветлабораториях созданы радиологические отделы с резервуарами для радиоактивных сточных вод. Эти отделы размещают в отдельном здании или в общем корпусе ветлаборатории с отдельным изолированным входом.

Радиологический отдел должен иметь по типовому проекту следующие помещения: приемную (6,36м2), препараторскую (9,9 м2), счетную – помещение для радиометрических установок (16,3м2), кабинет для сотрудников, складское помещение, вентиляционную, душ и санузел.

Важным требованием к планировке, размещению и оборудованию радиологического отдела является обеспечение радиационной безопасности для обслуживающего персонала и устранение возможности загрязнения окружающей среды.

Для содержания подопытных животных ветлаборатории имеют виварии, которые по типовому проекту размещаются в отдельном строении. Для профилактики внутри лабораторного заражения и возможности распространения инфекции при работе в бактериологических отделах ветеринарных лабораторий необходимо соблюдать следующие основные правила:

- при работе с материалом необходимо пользоваться пинцетами, иглами, крючками и другими инструментами и ни в коем случае не касаться его незащищенными руками;

- все предметы, находящиеся в комнате с заразными материалами, подлежат стерилизации, при отсасывании жидкого материала рекомендуется пользоваться резиновыми грушами, при этом пипетки должны быть закрыты ватными пробками. Всю работу, связанную с посевами и пересевами, выделением культур и приготовлением препаратов из инфицированного материала проводят в боксах у горелки. Обжигая при этом края пробирок, петли, шпатели и др. Пробирки колбы, бактериологические чашки, флаконы, в которые в процессе работы помещаются инфицированный материал, немедленно надписываются с указанием характера материала, названия и номера культуры и даты;

- если заразный материал попал на окружающие предметы, необходимо немедленно произвести тщательную дезинфекцию, залить инфицированные места дезинфицирующим раствором, а затем, если возможно, прожечь их горящим спиртом. Инфицированные предметы и материалы регистрируют, собирают в баки или ведра, закрывают, опечатывают и в тот же день стерилизуют. Регистрацию и учет всех культур, а также зараженных в ходе работы подопытных животных, ведут в журнале по специальной форме;

- в радиологическом отделе для предупреждения загрязнения поверхности тела надевают специальную пленочную одежду, обувь, халаты, фартуки, комбинезоны, нарукавники, перчатки, бахилы или резиновые сапоги. Для предохранения от попадания радиоактивных веществ внутрь организма через органы дыхания применяют специальные маски, респираторы разового пользования.

Контрольные вопросы:

- Назовите основные задачи ветеринарной лаборатории

- Какие отделы предусмотрены в областной ветеринарной лаборатории?

- Для проведения каких исследований служит кабинет Асколи?

2 Лабораторная посуда общего  и специального назначения

Лабораторная посуда – посуда общего и специального назначений, употребляемая для аналитических, препаративных и других лабораторных работ. Лабораторная посуда изготавливается, главным образом, из химико-лабораторного стекла и фарфора, а также из пластических масс, платины, окислов металлов и других материалов.

Посуда из химико-лабораторного стекла обладает высокой химической и термической устойчивостью и малой кристаллизационной способностью, позволяющей обрабатывать ее на стеклодувной горелке. По составу химико-лабораторного стекла лабораторную посуду можно разделить на 5 групп:

Лабораторная посуда из кварцевого стекла. Кварцевое стекло содержит не менее 96% кремнезема. Его получают плавкой очень чистых сортов кварца в электропечах или в кислородно-водородном пламени. Кварцевое стекло наиболее термически стойко, обладает малым коэффициентом термического расширения, высокой огнеупорностью, инертностью по отношению к ряду химических реагентов, например кислотоустойчивостью, диэлектрическими и акустическими свойствами, пропускает видимые, ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Однако, лабораторная посуда из кварцевого стекла весьма хрупка, неустойчива к едким щелочам, карбонатам щелочных металлов и фтористо-водородной кислоте, при нагревании до температуры свыше 1200°С теряет прозрачность.

Основные виды кварцевого стекла: прозрачное, непрозрачное, оптическое, особо чистое, керамическое и легированное. Из прозрачного кварцевого стекла изготавливают колбы, тигли, реторты, стаканы, чашки, трубки разного диаметра и т.д.

К этой же группе относится лабораторная посуда из кварционидного стекла, получаемого путем выщелачивания растворами кислот некоторых стекол системы Na2O-B2O3-SiO2, причем выщелачивается борат натрия. Из этого стекла изготавливают тонкостенную химическую лабораторную посуду, трубки для ультрафиолетовых (кварцевых) горелок.

Лабораторная посуда из натрий - кальцийсиликатного стекла-марки № 23, 20, 52, Ц 32, ЦЛ, КС-34.И др. В состав стекла входит 13-20% щелочных окислов (в основном Na2О), 5-10% СаО, 1,5-4% AI2O3. Из этого стекла изготавливают тонкостенную лабораторную посуду, приборы, аппараты и толстостенные изделия, эксикаторы, газометры, измерительные цилиндры и т.д.

Лабораторная посуда из алюмоборосиликатного и боросиликатного стекла с пониженным содержанием щелочей. Термостойкое стекло завода "Победа труда"- №846 типа пирекс и др. содержит 6-18% В2О3, мало (4-10%) Na2O. Лабораторная посуда из него обладает высокой термостойкостью, но очень малой устойчивостью к растворам щелочей. Из этого стекла изготавливают лабораторную посуду и изделия с нормальными шлифами, химическую аппаратуру, стеклянную вату для фильтрования и некоторые другие изделия, применяемые в микробиологии (чашки Петри, Коха и т.п.).

Лабораторная посуда из алюмосиликатного безборного и малоборного стекла №13, АТ-24 и др., обладающего повышенной механической прочностью, термостойкостью, высокой температурой размягчения и изоляционными свойствами. Из этого стекла изготавливают лабораторные трубки.

Лабораторная посуда из щелочеустойчивого циркониевого стекла марок Щ -14, Щ -23, Щ -26, в состав которого входят оксиды циркония, стронция, лантана.

Стекло для лабораторной посуды получают посредством варки шихты (составных частей стекла) в специальных ванных печах при температуре около 1400°С. При введении в шихту оксидов и карбонатов, различных металлов получают специальные сорта стекла, отличающиеся своими оптическими, механическими, химическими и другими свойствами.

Применяемая в лабораториях химическая стеклянная посуда может быть разделена па ряд групп. По назначению - на посуду общего назначения, специального назначения и мерную. По материалу - на посуду из простого стекла, специального стекла и из кварца.

К посуде общего назначения относятся те предметы, которые всегда должны быть в лаборатории и без которых нельзя провести большинство работ. Такими являются пробирки, воронки простые и делительные, стаканы, плоскодонные колбы, кристаллизаторы, конические колбы (Эрленмейера), колбы Бунзена, холодильники, реторты, колбы для дистиллированной воды, тройники, краны и т.д.

К группе специального назначения относятся такие предметы, которые употребляются для одной какой-либо цели, например аппарат Киппа, аппарат Сокслета, прибор Къельдаля, дефлегматоры, склянки Вульфа, склянки Тищенко, пикнометры, ареометры, склянки Дрекселя, кали аппараты, круглодонные колбы, специальные холодильники, приборы для определения температуры плавления, кипения и застывания, центрифужные стаканы, пробирки и т.д.

К мерной посуде относятся - мерные цилиндры, пробирки и мензурки, пипетки, бюретки, мерные колбы и др.

Контрольные вопросы:

- Что вы понимаете под лабораторной посудой?

- Назовите основные материалы, используемые для изготовления лабораторной посуды?

- На какие группы разделяют стеклянную посуду?

2.1 Посуда общего назначения

Одна из «ходовых» посуд общего назначения - это пробирки разной формы и из различных материалов. Пробирки – представляют собой узкие цилиндрической формы сосуды с закругленным дном различной величины и диаметра и из различного стекла. Обычные лабораторные пробирки изготавливают из легкоплавкого, но для особых работ, когда требуется нагревание до высоких температур, пробирки изготавливают из тугоплавкого стекла или кварца (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 – Лабораторные  пробирки

Кроме обычных простых пробирок применяют также градуированные и центрифужные конические пробирки. Пробирки используются для проведения качественных реакций и в микроколичественном анализе. При проведении реакции в пробирке реактивы не следует применять в слишком большом количестве. Совершенно недопустимо, чтобы пробирки были наполнены до краев.

В пробирках можно проводить нагревание малого объема жидкости на голом пламени горелки, держа пробирку за верхнюю часть держателем. Нагревание жидкости начинают с верхнего слоя, так как нагревание снизу приводит к бурному вскипанию и выбрасыванию жидкости. При нагревании открытый конец приборки должен быть обращен в сторону от работающего и от соседей по столу. Когда не требуется сильного нагрева, пробирку с нагреваемой жидкостью лучше опустить в горячую воду.

Воронки служат для переливания жидкостей, фильтрования и т.д. Химические воронки выпускают различных размеров - верхний диаметр их составляет 35, 55, 70. 100, 150, 200, 250 и 300 мм. Обычные воронки имеют ровную внутреннюю стенку, но для ускоренного фильтрования иногда применяют воронки с ребристой внутренней поверхностью. Воронки для фильтрования имеют угол 45° и срезанный длинный конец (Рисунок 2).

Для аналитических работ при фильтровании лучше пользоваться аналитическими воронками. Особенность этих воронок заключается в том, что они имеют удлиненный срезанный конец, внутренний диаметр которого в верхней части меньше чем в нижней. Такая конструкция ускоряет фильтрование. Кроме того, бывают аналитические воронки с ребристой внутренней поверхностью, поддерживающей фильтр и с шарообразным расширением в месте перехода воронки в трубку, которые ускоряют процесс фильтрования почти в три раза по сравнению с обычными воронками.

Делительные воронки применяют для разделения несмешивающихся жидкостей (например, воды и масла и т.д.). Они имеют цилиндрическую или грушевидную форму и в большинстве случаев снабжены притертой стеклянной пробкой. В верхней части отводной трубки находится стеклянный кран(см. Рисунок 3).

Рисунок 2 – Воронки лабораторные

Емкость делительных воронок различна (от 50мл до 2л), в зависимости от емкости меняется и толщина стенок. Чем меньше емкость воронки, тем тоньше ее стенки и наоборот.

Рисунок 3 –Делительные воронки

Капельные воронки отличаются от делительных тем, что они более легкие, тонкостенные и в большинстве случаев с длинным концом. Эти воронки применяют при многих работах, когда вещество добавляют в реакционную массу небольшими порциями или по каплям. Поэтому они составляют часть прибора (Рисунок4).

Рисунок 4 –Капельные воронки

Перед работой с делительной или капельной воронкой шлиф стеклянного крана нужно осторожно смазать вазелином или специальной смазкой. Это даст возможность открывать кран легко и без усилий, что очень важно, так как, если кран открывается туго, то можно при открывании сломать его или повредить весь прибор. Смазку нужно наносить очень тонким слоем так, чтобы при поворачивании крана она не попадала в трубку воронки или внутрь отверстия крана.

Для более равномерного стекания капель жидкости из капельной воронки и для наблюдения за скоростью подачи жидкости применяют капельные воронки с насадкой. У таких воронок сразу после крана находится расширенная часть, переходящая в трубку. Жидкость через кран поступает в это расширение по короткой трубке и затем в трубку воронки.

Химические стаканы представляют собой тонкостенные цилиндры различной емкостью (от 50 до 2000 мл). Бывают высокие и низкие, с носиками и без носиков. Выпускаются также стаканы со шкалой, стаканФиллипса, с конусными стенами и носиком. Стеклянные стаканы применяют для проведения химических реакций, кислотного разложения Анализируемых навесок и для других химических и препаративных работ (Рисунок5).

Рисунок 5 – Химические стаканы с носиком

Нагревать стаканы из обычного стекла на голом пламени нельзя - от этого они лопаются. В них можно проводить нагревание жидкостей на газовых или электрических плитах с закрытой спиралью через асбестированную сетку или на песочных, или водяных банях. Перед установкой на плиту стакан с жидкостью тщательно вытирают снаружи полотенцем для удаления капель, влаги.

Стеклянные плоскодонные колбы бывают круглые или конические. Выпускаются вместимостью от 50 мл до10 л, со шлифом и без шлифа на горле. Колбы конические (Эрленмейера) могут быть узкогорлые и широкогорлые. Конические колбы, снабженные с притертой пробкой, называют "колбами для определения йодного числа".

Рисунок 6 – Стеклянные плоскодонные колбы

В колбах проводят химические реакции титрования, препаративные и другие работы. Колбы с жидкостью нагревают, как и стаканы на электрических или газовых плитах (или на сетке). Колбы из жаростойкого стекла можно нагревать на голом пламени горелки, можно нагревать поместив колбу на кольцо штатива, но при этом нельзя допускать, чтобы в колбе было слишком мало или слишком много жидкости. Снаружи колба должна быть досуха вытерта.

Нередко горло колбы бывает необходимо закрыть. Для этого можно пользоваться часовыми стеклами соответствующего размера, но значительно удобнее применять стеклянную крышку. Рекомендуется так же стеклянные колпаки. Колпаки удобны для колб, в которых хранят дистиллированную воду или другие реактивы, так как хорошо защищают их от пыли и попадания посторонних веществ.

Колбы для отсасывания (Бунзена) используют в тех случаях, когда фильтрование ведут с применением вакуум-насоса. Колбы имеют тубус, находящийся в верхней части её. Тубус соединяют резиновой трубкой с предохранительной склянкой, а затем с вакуум-насосом. В горло колбы вставляют воронку, укрепленную в резиновой пробке. Колбы для отсасывания бывают различной емкости и формы. Чаще всего в лабораториях используются колбы конической формы, как наиболее устойчивые и удобные (Рисунок7, позиция 1).

При фильтровании больших количеств жидкостей в колбе собирается много фильтрата, для сливания которого приходиться разбирать установку. В таких случаях удобнее пользоваться колбами Бунзена с краником расположенным около дна. При использовании таких колб фильтрат сливают через кран в подготовленный приемник, закрыв предварительно вакуум - насос. Колбы Бунзена делают из толстого стекла, так как при работе они могут быть раздавлены атмосферным давлением. Работающие колбы Бунзена (во избежание несчастного случая) рекомендуется закрывать полотенцем или ящиком из толстого картона или жести. Иногда на наружную стенку посуды спирально наклеивают липкую прозрачную пленку из поливинилхлорида, накладывая слой на слой так, чтобы каждый виток захватывал около половины предыдущего слоя. Так получается хорошая защита от осколков стекла при взрыве.

К каждой колбе для фильтрования следует заранее подобрать несколько резиновых пробок (2-3) с отверстием разных диаметров, которые подходили бы к наиболее часто употребляемым воронкам.

Колбы Бунзена, еще не бывшие в употреблении, следует предварительно проверить. Вначале колбу осматривают снаружи, если на ней будут обнаружены царапины, колбу применять для работы с вакуумом нельзя, так как при создании вакуума она обязательно лопнет. Затем колбу закрывают резиновой пробкой, завертывают полотенцем или же помещают в предохранительный ящик и только после этого присоединяют к вакуум-насосу.

Кристаллизаторы — тонкостенные стеклянные, плоскодонные сосуды различных диаметров и емкостей, их применяют при перекристаллизации веществ, а иногда в них проводят выпаривания. Нагревать кристаллизаторы можно только в водяной бане (Рисунок 7, позиция 2).

1                                       2

1 колба для фильтрования под вакуумом (Бунзена); 2 чаша кристаллизационная с носиком

Рисунок 7 – Колба Бунзена и кристализатор

Промывалки служат для ополаскивания посуды, промывания осадков на фильтрах и стенах сосудов. Изготавливаются в лаборатории из колб емкостью от 0,5 до 2л. Очень удобны в работе полиэтиленовые промывалки, но их нельзя применять для слишком горячих промывных растворов.

Для изготовления промывалки используют колбу с резиновой - пробкой, в которой просверливают два параллельных отверстия. Изготавливают 2 изогнутые трубки - короткую и длинную, а также трубку с оттянутым концом (пипетку). Углы изгибов нужно стремиться сделать более пологими, пользуясь плоским пламенем. Для получения плоского пламени используют насадку "Ласточкин хвост". Концы трубок и пипетки следует хорошо оплавить.

Трубки вставляют в отверстия пробки. Для этого концы трубок смачивают в воде (в глицерине или в водном аммиаке), руку обвертывают полотенцем и осторожно, слегка вращая пробку, как бы надевают ее на трубки. Стеклянную трубку следует держать возможно ближе к концу, на который надевается пробка. Сильного нажима следует избегать. Пипетку с помощью резиновой пробки соединяют с длинной трубкой промывалки. После сборки промывалку моют и заполняют дистиллированной водой.

Рисунок 8 – Промывалки

Холодильники - служат для конденсации паров кипящей жидкости в аппаратах для перегонки. В зависимости от условий работы жидкость обрабатывается в холодильнике при охлаждении паров (конденсат) и должна или отводиться в приемник, или возвращаться в тот сосуд, в котором проводят нагревание. Это различие в назначении холодильников определяет их форму и название. Холодильники, предназначенные для собирания конденсата называют прямыми или нисходящими, а холодильники из которых конденсат возвращается в процесс – обратными.

Прямые холодильники (Либиха). Очень распространены в лабораториях холодильники Либиха, состоящие из длинной стеклянной трубки (форштосса), один конец которой расширен. Эту трубку пропускают через стеклянную или металлическую рубашку или муфту, и закрепляют отрезками резиновой трубки, насаженными на концы муфты. Иногда встречаются холодильники Либиха, у которых холодильная трубка спаяна с рубашкой.

На концах муфты (перпендикулярно к ее оси) расположены по одному отводу. На них надевают резиновые трубки, одну из которых находящуюся около узкого конца соединяют водопроводным краном, а другую отводят в сточную трубу. При таком присоединении трубок вода в холодильнике движется навстречу парам охлаждаемой жидкости. Присоединяя холодильник, необходимо соблюдать следующие правила: вода должна поступать в холодильник всегда из нижнего опущенного и выходить из верхнего приподнятого конца. Холодильная рубашка (муфта) должна быть всегда заполнена водой.  Иначе при продолжительной перегонке холодильная трубка сильно нагревается и на границе с уровнем воды может лопнуть.

При долгом употреблении в холодильной рубашке часто образуется красновато-желтый налет окислов железа, попадающих с водой из водопроводных труб. Налет мешает видеть холодильную трубку и его нужно периодически удалять. Для этого холодильник отъединяют от водопроводного крана, выпускают всю воду и наливают в холодильную рубашку 10-16%ную соляную кислоту, при этом на резиновые трубки около отводов надевают зажимы. Осторожно поворачивая холодильник, растворяют в соляной кислоте налет окислов железа, затем кислоту выливают, холодильник снова соединяют с водопроводом и прогоняют воду в течение 5-6 мин. Перегонять жидкость, применяя холодильник Либиха, можно только когда температура ее паров не превышает 150°С.

Обратные холодильники могут быть шариковыми (холодильники Аллина), змеевиковыми и других форм. У шариковых холодильников трубка состоит из шарообразных расширений, а у змеевиковых свернута в виде спирали. Такая форма трубок увеличивает поверхность охлаждения и при этом происходит более полная конденсация паров.

Холодильник Аллина устанавливают только в вертикальном положении, но не наклонном, так как в последнем случае в шариках будет собираться сконденсированная жидкость, мешающая правильному отбору фракций.

Шариковый холодильник Сокслета чаще всего применяют как обратный. Охлаждающая вода поступает через малый отвод во внутреннюю шарообразную полость и вытекает из правого отростка. Пары жидкостей проходят между внутренней поверхностью и наружной стенкой. Таким образом, пары охлаждаются сразу с обеих поверхностей; с наружной - воздухом, а с внутренней - холодной водой.

Имеется ряд специальных холодильников, например, холодильники у которых холодильнаятрубка имеет вид спирали. Это делается для того, чтобы не увеличивая размер холодильника, увеличить поверхность охлаждения.

Холодильники Домрата являются универсальными, так как их можно применять в качестве нисходящего и обратного. Холодильник выдерживает значительные перепады температур. Преимуществом его является и то, что на его внешних стенках пары воды из окружающей среды не конденсируются.

1                                                   2

1 Прямой холодильник (Либиха); 2 Обратный холодильник(змеевиковый).

Рисунок 9 – Холодильники

Сифоны - приспособления для переливания жидкостей. При работе с сифоном конец 2 опускают в переливаемую жидкость; конец 3 закрывают пальцем (зажимом), через конец 1 всасывают жидкость ртом или при помощи водоструйного насоса. Когда жидкость достигнет уровня верхнего колена трубки, трубу 3 открывают, а трубку 1 закрывают. Жидкости можно сифонировать применяя повышенное давление, т.е. нагнетая воздух или инертный газ в сосуд с сифонируемой жидкостью (Рисунок 10. позиции 1.2,3.4,5,6).

1,2,3 Сифоны разной конфигурации для переливания жидкостей; 4 Сифон для сливания жидкостей над осадком; 5 Сифон для небольших приборов; 6 Сифонирование жидкости.

Рисунок 10 – Сифоны

Контрольные вопросы:

- Перечислите лабораторную посуду общего назначения?

- Какие приспособления для переливания жидкостей Вы знаете?

- Какие  виды стеклянных холодильников Вы знаете?

2.2 Посуда специального назначения

Колбы Къельдаля имеют грушевидную форму и удлиненное горло, их применяют для определения азота по Къельдалю, емкость их обычно от 300 до 800мл. Такие колбы изготавливают из тугоплавкого и термостойкого стекла типа "Пирекс".

Рисунок 11 – Колба Къельдаля

Колбы для дистилляции. Для перегонки жидкостей применяют специальные колбы, например колбы Вюрца, Клайзена. Арбузова и др.

Колбы Вюрца. Длинногорлая колба с отростком для подсоединения холодильника.Применяются для перегонки жидкостей. Высота расположения отростка на горле колбы может быть различной, что дает возможность подбирать колбы для работы с жидкостями, кипящими при разных температурах.

Колба Клайзена отличается от колбы Вюрца тем, что ее горло имеет две шейки, причем одна снабжена отводной трубкой коленчатой формы. Колбы Клайзена применяют для перегонки жидкостей под уменьшенным давлением.

Колба Арбузова - это усовершенствованная колба Клайзена. При работе с колбой Арбузова исключается возможность попадания жидкости из колбы в приемник, т.к. оба горла колбы соединены между собой и в случае внезапного вскипания жидкости, она попадает в расширенную часть и стекает обратно в колбу.

Аллонжи - стеклянные изогнутые трубки, применяют при пере гонке для соединения холодильника с приемником и при других работах.

К широкому концу аллонжа вначале подбирают пробку, в которой просверливают отверстие для форштоса холодильника. Форштос холодильника должен входить в аллонж на 3-4 см. Узкий конец аллонжа опускают в приемник.

Дефлегматоры - или насадки для дистилляции представляют собой трубки, снабженные расширениями и имеющие в верхней части отводную трубку. Дефлегматоры применяют при фракционной перегонке, они бывают самых - разнообразных форм и размеров.

При работе с дефлегматорами нужно соблюдать осторожность, так как они легко ломаются.

Рисунок 12 –  Дефлегматоры различной конструкции

Эксикаторы - толстостенные сосуды особой формы с пришлифованными крышками,- служат для медленного охлаждения и хранения веществ, легко поглощающих влагу из воздуха. На плечиках суженной конусной части размещается фарфоровый вкладыш с отверстиями для тиглей. Под вкладышем в нижней части эксикатора помещается высушивающее вещество –  прокаленный хлорид кальция, обезвоженная серная кислота, иногда ангидрон (перхлорат магния - Mg (СЮ4)2 или оксид фосфора (Р2О5), силикагель и окись алюминия.

Вакуум-эксикаторы имеют отверстия, в которые на резиновой пробке вставляют трубку с краном, или же в крышке имеется тубус с притертой пробкой, к которой припаяна стеклянная трубка с краном для соединения с вакуум-насосом. Края крышки эксикатора притерты к верхней части его, шлиф слегка смазывают вазелином или специальной смазкой. Открывают и закрывают эксикаторы сдвигая, а не поднимая крышку, снятую крышку кладут на стол вверх пришлифованной частью. Горячие тигли (чашки, бюксы) для охлаждения перед взвешиванием помешают в эксикатор на вкладыш, после чего крышку кладут на край эксикатора и передвигают ее в горизонтальном направлении по шлифу, закрывая эксикатор. Сначала эксикатор закрывают не полностью, затем через 1-2 мин. эксикатор закрывают полностью.

Рисунок 13 – Обыкновенный эксикатор

Для промывки газов применяют склянки Вульфа,Дрекселя, Тищенко и др.

Склянки Вульфа - толстостенные склянки вместимостью от 250мл до 5л, имеют два или три горла и нижний спускной тубус, Используются для промывки газов, а также в качестве предохранительных склянок при вакуумной дистилляции или фильтровании с отсасыванием (Рисунок 14).

1                                  2                                       3

1, 2 - Склянки Вульфа; 3 - Склянка Тишенко

Рисунок 14 – Склянки Вульфа и Тищенко

Склянки Дрекселя представляют собой цилиндр со стеклянной пробкой, через которую до самого дна цилиндра проходит трубка, от трубки же отходит отводная трубка.

Склянки Тишенко отличается от склянок Вульфа тем, что внутри имеют перегородки, делящие склянки на две сообщающиеся между собой.

Аппарат Киппа служит для получения двуокиси углерода, сероводорода и других газов. Нижняя часть аппарата состоит из широкого резервуара (у некоторых аппаратов этот резервуар имеет тубус), над ним находится шарообразное расширение, имеющее тубус для отвода газа, верхняя часть аппарата представляет собой грушевидную воронку.

Для того,чтобы зарядить аппарат Киппа поступают следующим образом: вынимают резиновую пробку из тубуса и через него в среднюю расширенную часть аппарата вводят вещество для получения газа (мрамор для получения двуокиси углерода, сернистое железо для получения сероводорода, цинк для получения водорода и т.д.). Куски насыпаемого твердого вещества должны быть не менее 1см2, но и не очень большими (пользоваться порошком не рекомендуется, так как при этом слишком бурновыделяется газ и возможен прорыв его через верхнюю часть).

Рисунок15 – Аппарат Киппа

В тубус вставляют резиновую пробку, снабженную трубкой со стеклянным краном. Затем в аппарат, открыв газоотводный кран тубуса, наливают через горло грушевидной воронки раствор (разбавленный раствор соляной кислоты при получении двуокиси угле-рода, сероводорода или водорода). Жидкость наливают в таком количестве, чтобы уровень ее достиг половины верхнего шарообразного расширения нижней части. Пропускают газ в течение 5-7 минут, чтобы вытеснить воздух из аппарата, после чего закрывают газоотводный кран, а в горло вставляют предохранительную воронку. Газоотводную трубку тубуса соединяют с тем прибором, куда нужно пропускать газ. Пока кран закрыт, выделяющийся газ вытесняет кислоту из шарообразного расширения аппарата и последний перестает работать. Если же открыт газоотводный кран, кислота вновьпопадает в резервуар с мрамором или другим веществом и аппарат начинает работать.

Капельницы - сосуды для жидкостей расходуемых по каплям. Наибольшим распространением пользуются капельницы, снабженные стеклянной пробкой с желобком, через который жидкость может вытекать каплями (Рисунок16).

Рисунок 16 – Капельницы

Каплеуловители –  стеклянные приборы, применяемые при некоторых исследованиях и анализах (определение белка в отгонных аппаратах). Они предназначены для улавливания капель, уносимых парами кипящей жидкости, или для улавливания воды при определении содержания ее аппаратами Дина или Старка. Существует несколько типов каплеуловителей - насадки Къельдаля, чешскийкаплеуловитель, каплеуловитель с водяным затвором, насадка Конта, Геккеля и др.

Петри чашки (немецкий микробиолог, 1852-1921 гг.) – посуда, используемая в бактериологической лаборатории для выращивания бактерий на плотных питательных средах. Предложена в 1887г. Петри, ассистентом Р.Коха. Петри чашки состоит из двух плоских мелких стеклянных чашек, одна их которых служит крышкой. Диаметр и высота Петри чашки различны. Обычные Петри чашки имеют диаметр 10 см, а высоту 1,5см. Петри чашки изготавливают из нейтрального стекла, мало выщелачивающегося при мойке и стерилизации.

Рисунок 17 – Чашки петри

Конвея чашки - по форме напоминают стеклянный лабораторный кристаллизатор диаметром 7-8 см, в центральную часть которого впаян дополнительный (внутренний) цилиндр диаметром Зсм. Применяются для определения аммиака в растворах, а также в крови, моче и при ферментативных реакциях, сопровождающихся освобождением аммиака.

Предметные стекла - служат для проведения качественных микрокристаллоскопических реакций и для бактериологических исследований. Желательно использовать тонкие стекла, так как они лучше выдерживают нагревание. Брать их следует рукой за края или пинцетом.

Контрольные вопросы:

- Для чего предназначен Аппарат Киппа?

- Перечислите основные типы каплеуловителей?

- Какие виды колб Вы знаете?

2.3 Мерная посуда

Мерной посудой - называют посуду, применяемую для измерения объема жидкостей: мерные цилиндры, мерные колбы, пипетки, бюретки и т.д.

Пипетки служат для точного отмеривания определенного объема жидкости. Различают пипетки для жидкостей и газовые пипетки.

Обычные пипетки (пипетки Мора) представляют собой трубки небольшого диаметра с расширением посередине. Нижний конец пипетки слегка оттянут и имеет диаметр около 1мм.

Применяются автоматические пипетки емкостью от 1 до 10мл с притертой пробкой и без нее. Для заполнения пипетки наклоняют колбу так, чтобы жидкость вливалась в пипетку через внутреннее отверстие, затем колбу приводят в первоначальное положение. При этом избыток жидкости стекает обратно в колбу. Отмеренный объем жидкости выливают через сливное отверстие.

Для отмеривания малых объемов жидкости применяют микропипетки емкостью от 0,1 до 5-10 мл. Микропипетки часто градируют, они имеют деления в 0,01мл, что позволяет делать отсчет с точностью 0,002-0.005мл.

При использовании пипеток нужно обязательно придерживаться следующих правил:

1.	Пипетка при отборе жидкости всегда должна находиться в строго вертикальном положении;

2.	При установке нижнего мениска на уровне черты, глаз наблюдателя должен быть расположен в одной плоскости с меткой.

Бюретки - специальные стеклянные градуированные трубки, применяемые в лабораториях для титрования и отмеривания точных объемов жидкостей или газов.

Бюретки для жидкостей имеют на всем протяжении одинаковый диаметр и лишь в нижней части сужаются и заканчиваются стеклянным краном или резиновой трубкой с зажимом Мора. Вместо зажима в качестве запирающего устройства пользуются также стеклянным шариком, плотно вставленным в просвет резиновой трубки (затворы Бунзена). В этом случае жидкость из бюретки вытекает, если резиновую трубку сжать двумя пальцами так, чтобы между внутренним просветом ее и шариком образовалась щель. Для более точной дозировки конец крана сужен или на резиновую трубку надета стеклянная трубочка с оттянутым кончиком.

Емкость градуированной части бюреток 10-25, 50-100 мл. Деления начинаются сверху на некотором расстоянии от края. Применяются также бюретки, имеющие специальные приспособления для их заполнения и автоматической установки жидкости на нулевой уровень (бюретки Раммельсберга, Кравезинского и др.). При необходимости бюретки соединяют с бутылью, содержащей титрованный раствор. Удобны в работе бюретки с изогнутой нижней суженной частью и припаянной ниже градуированной трубкой для заполнения бюретки. Отсчет по бюретке для обычных растворов производится по нижнему мениску жидкости. Сильно окрашенные растворы и др. отсчитываются по верхнему мениску. Во избежание ошибок при отсчете необходимо, чтобы глаз наблюдающего находился на уровне мениска.

Более точный отсчет дают бюретки, задняя стенка которых имеет широкую белую полосу с узкой синей полоской в ее середине (бюретка Шельбеха). В этих бюретках мениски вытягиваются в стрелку и отсчет производится по острию стрелки. Не рекомендуется использовать бюретки со стеклянными краниками при работе со щелочными растворами, которые портят шлифы и вызывают "заедания" краников.

Для титрования и отмеривания малого количества жидкостей применяют бюретки малого объема - микробюретки, емкостью 1-5мл, «калиброванные» по 0,01мл. В микроколичественном анализе при работе с объемами порядка 0,001-0,5мл в качестве бюретки используют микропипетки соответствующей емкости.

Газовые бюретки служат для измерения объемов газа. В отличие от бюреток для жидкостей, кран газовых бюреток расположен в их верхней части.

Рисунок 18 – Бюретки

Мерные цилиндры - стеклянные толстостенные сосуды с нанесенными на наружной стенке делениями, указывающими объем в миллилитрах. Они бывают самой различной емкости от 5-10мл до 1л и больше.

Кроме цилиндров для той же цели используют мензурки. Это сосуды конической формы, на стенке которых имеются деления. Они очень удобны для отстаивания мутных жидкостей, когда осадок собирается в нижней, суженной части.

Мерные колбы - необходимая посуда для большинства аналитических работ. Они представляют собой плоскодонные колбы различной емкости. В большинстве случаев мерные колбы имеют пришлифованные стеклянные пробки. Различают узкогорлые и широкогорлые мерные колбы. На горле колбы имеется кольцевая метка, а на самой колбе вытравлено число, указывающее ее емкость в миллилитрах при определенной температуре.

Мерные колбы служат для разбавления всякого рода растворов определенного объема или же для растворения какого-либо вещества в определенном объеме соответствующего растворителя.

Рисунок 19 – Мерные цилиндры и колбы

Контрольные вопросы:

- Что такое мерная посуда?

- Назовите основные предметы лабораторной посуды мерного назначения?

2.4 Фарфоровая и высокоогнеупорная посуда

Фарфоровые изделия по сравнению со стеклянными, характеризуются большей химической и термической стойкостью. В состав разных видов фарфора входит от 20 до 60% каолина, 20-40% кварца и 20-60% полевого шпата.

Обжиг изделий производят при температуре 1200-1400°С. Многие фарфоровые изделия покрывают глазурью. Недостатком изделий из фарфора является то, что они тяжелы, непрозрачны и значительно дороже стеклянных.

Стаканы (бокалы). Цилиндрические сосуды с носиками, бывают восьми номеров вместимостью от 50 до 4000 мл. Применяют для растворения, перемешивания и нагревания на водяной или песочной бане, на газовой горелке через асбестированную сетку.

Рисунок 20 – Фарфоровые стаканы и выпарительные чашки

Выпарительные чашки. Круглые, тонкостенные, невысокие сосуды с носиком для сливания жидкости. Бывают восьми размеров вместимостью от 28 до 4600мл, с диаметром от 3-4 до 50см и больше (рисунок 20).

Фарфоровые выпарительные чашки с носиком выпускаются следующих размеров:

Таблица 1 – Размеры фарфоровых выпарительных чашек

| Номера | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость, мл | 28,8 | 65,0 | 140,0 | 311,0 | 471,0 | 1010,0 | 2106,0 | 4600,0 |
| Высота, мм | 56 | 72 | 93 | 120 | 156 | 202 | 260 | 366 |

Внутри эти чашки обязательно покрыты глазурью, снаружи глазурь доходит 1/3-1/2 высоты от края. Чашки служат для выпаривания разного рода растворов. Выпаривание проводят на водяной или песчаной бане, можно проводить выпаривание на газовой горелке или на электроплитке через асбестированную сетку.

Ступки с пестиками. Круглые, толстостенные сосуды с носиками. Внутренняя поверхность ступки не покрывается глазурью и остается шероховатой. Они применяются для тонкого измельчения небольшого количества твердого вещества, биологических тканей (мясо, органы и др.) или для тщательного перемешивания нескольких веществ (рисунок 21).

Рисунок 21 – Ступки с пестиками

Кружки с ручками и носиками. Высокие, толстостенные цилиндры. Бывают вместимостью от 250мл до 2л. Служат для разливки кислот, концентрированных растворов щелочей, смешивания кислот. Могут применяться для нагревания жидкостей на песочных банях или на асбестированной сетке до 300°С (рисунок 22).

Рисунок 22 – Кружки с ручками и носиками. Тигли

Тигли бывают высокие и низкие. Существует 5 номеров высоких тиглей и 6 - низких. Различаются они между собой размерами и вместимостью. Тигли применяются для сушки, озоления и прокаливания осадков. Их нагревают постепенно, сначала над пламенем горелки, затем в нужной зоне пламени до требуемой температуры. Тигли можно прокаливать постепенно, нагревая в муфельной печи до 1200°С. По окончании прокаливания, тиглям дают несколько остыть на воздухе, затем помещают в эксикатор. Не рекомендуется брать раскаленные тигли холодными щипцами и ставить их на металлические или керамические подставки, лучше ставить тигли для остывания на асбестированную сетку. В фарфоровых тиглях нельзя проводить плавление с щелочами и с карбонатом натрия, а также работать с фтористо-водородной кислотой, так как фарфор при этом разрушается. Иногда тигли снабжены крышками, которые применяют для закрывания тиглей во избежание распыления или потерь веществ из-за разбрызгивания (рисунок 22).

Воронки Бюхнера - имеют между цилиндрической и конусной частью перегородку с большим числом отверстий. Выпускаются шести размеров вместимостью от 68 до 2720мл. Воронки применяют для отфильтровывания осадков из нейтральных, кислых и щелочных растворов через бумажный фильтр в горячем или холодном состоянии с применением отсасывания. Для работы чисто вымытую воронку вставляют на резиновой пробке в колбу Бунзена для фильтрования. На сетчатую перегородку укладывают два кружка фильтровальной бумаги, диаметр которых примерно на 1мм меньше внутреннего диаметра воронки. Когда кружки уложены в воронку, их следует слегка смочить дистиллированной водой или той жидкостью, которую будут фильтровать. При этом фильтровальная бумага плотно прижимается к сетчатой перегородке и предотвращает попадание твердого вещества в фильтрат (рисунок 23).

Ложки и шпателя. Ложки используются для набирания сухих веществ, при взвешивании. Шпатель представляет собой стержень с расширениями на концах в форме лопаток. Одна лопатка обычно меньше другой, концы лопаток немного заострены. Шпатель применяют для отбора веществ во время взвешивания, для снятия осадков с фильтров, для растирания веществ и т.п. (рисунок 23).

Рисунок 23 – Воронки Бюхнера. Ложки и шпателя

Высокоогнеупорная посуда. В тех случаях, когда требуется нагревание до температуры, превышающей 1200°С следует пользоваться тиглями из высокоогнеупорных материалов, к которым относятся кварц, графит, шамот, так называемая гессенская глина, платина, окислы многих металлов, карбиды некоторых металлов и др.

Шамотные, Алундовые, Графитовые, Корундовые тигли удобны для работы при высокой температуре, так например с Алундовыми - при 1600-1800°.

Контрольные вопросы:

- Назовите фарфоровые изделия, используемые в лабораторной практике?

- Из каких материалов готовятся высокоогнеупорная посуда?

2.5 Кварцевая посуда

В зависимости от исходных материалов и степени их чистоты кварцевые изделия бывают:

- непрозрачные с шероховатой, шелковистой или гладкой поверхностью;

- прозрачные, подобные стеклянным.

Особенностью кварцевой посуды является ее термостойкость и химическая инертность к большинству химических веществ.

Рисунок 24 – Агатовая ступка

Кварцевую посуду можно без риска нагревать на голом пламени горелки и сразу же охлаждать, опустив нагретый сосуд в холодную воду. Кварцевые изделия можно нагревать до температуры 1200°С даже под вакуумом, и они при этом не деформируются, так как кварц плавится в пределах 1600-1700°С. Кварцевую посуду нельзя употреблять при работе с фтористоводородной кислотой и щелочами, гак как кремнезем с ними взаимодействует.

Из кварца изготавливают колбы всех видов, пробирки, стакану, выпарительные чашки, тигли и пр.

Контрольные вопросы:

- Какие виды кварцевой посуды Вы знаете?

- Назовите особенность кварцевой посуды?

2.6 Посуда из пластических масс и другого материала

Посуда из полиэтилена, полипропилена, фторопласта и других прозрачных и полупрозрачных пластиков с высокой химической стойкостью находит все более широкое применение. Из этих материалов изготавливают колбы, пипетки, промывалки, пробирки, цилиндры, воронки, трубки и другие изделия, а также приспособления одноразового пользования для взятия проб биологических жидкостей и их транспортировки в лабораторию, которые могут быть использованы в процессе лабораторного анализа (центрифугирования, дозирования и т.д.). Преимущественно лабораторная посуда из пластиков используют для работы с растворами при комнатной температуре. Пластмассовая лабораторная посуда обладает малой смачиваемостью, но прочно адсорбирует некоторые химические вещества.

Контрольные вопросы:

- Для чего используется посуда из пластических масс?

- Назовите основную особенность лабораторной посуды из пластических масс?

3 Лабораторная техника

3.1 Аппаратура для дистилляции и деионизации воды

Дистиллированная вода (Aguadestillata) – вода, очищенная от растворенных в ней примесей путем дистилляции (перегонки). Она широко применяется как растворитель, в т.ч. и в ветеринарных целях для приготовления растворов лекарственных веществ. Дистиллированную воду, используемую для приготовления некоторых лекарств - предварительно стерилизуют. Ее получают из питьевой воды в специальных перегонных аппаратах - аквадистилляторах. Воду путем дистилляции освобождают от нелетучих примесей, для чего ее предварительно кипятят в течение 15-30 мин. в открытом котле или обрабатывают специальными химическими веществами, переводя летучие вещества в нелетучие. Первые порции дистиллята отбрасывают.

Дистиллированная вода, собранная в приемник, должна быть защищена от попадания пыли и других примесей. Полученная с соблюдением всех необходимых правил дистиллированная вода представляет собой прозрачную бесцветную жидкость без запаха и вкуса с pH 5,0-6,8. Сухой остаток при выпаривании ее не должен превышать 0,001%, не должна содержать нитритов и нитратов, хлоридов и сульфатов, солей кальция и тяжелых металлов. В тех случаях, когда требуется дистиллированная вода более высокой степени чистоты, ее подвергают повторной дистилляции и получают бидистиллят (Aguabidestillata).

С целью освобождения дистиллированной воды от органических веществ в нее перед вторичной дистилляцией добавляют немного (примерно 0,1 г/л) перманганата калия и несколько капель серной кислоты. Вода, не содержащая следов органических веществ, называется апирогенной. Бидистиллированную воду получают и хранят в сосудах из кварца, олова, серебра или платины.

Для очистки воды широко используют ионообменные смолы. Вода последовательно пропускается через ряд колонок, заполненных катионитами и анионитами. Полученная таким образом вода называется деминерализованной. По степени очистки и свойствам она практически не отличается от дистиллированной воды. Дистиллированная вода не пригодна для питья, т.к. не содержит минеральных веществ.

Для дистилляции воды применяется аппаратура различной конструкций и производительности, однако принцип работы аппаратов этого типа один - конденсация пара, получаемого нагреванием воды электронагревательными элементами различной мощности и вида, в камерах охлаждения.

Промышленность выпускает ряд моделей дистилляционных аппаратов различной мощности и производительности. Так, дистиллятор Д-1 рассчитан на получения 4-5 л воды, а дистиллятор Д-25 модель 784 на получение 25 л воды в час.

Принцип работы дистиллятора заключается в следующем. В камере испарения  электронагревательные элементы нагревают воду до кипения. Камера испарения снаружи защищена стальным кожухом, предназначенным для уменьшения тепловых потерь и предохранения обслуживающего персонала от ожогов. Образовавшийся в камере пар поступает в конденсатор, который охлаждается протекающей снаружи водопроводной водой. Сконденсированный пар вытекает в виде дистиллята через ниппель. Чистота получаемой дистиллированной воды обеспечивается за счет отражательных экранов сепарирующих пар. Отражательные экраны расположены в верхней части камеры испарения.

Прибор, подключенный к водопроводу, заполняется водопроводной водой, поступающей непрерывно с момента включения прибора через вентиль. Вода заполняет камеру испарения до установленного уровня. По мере выкипания вода поступает в камеру испарения лишь частично, основная часть ее, проходя через конденсатор, сливается по сливной трубке в уравнитель, через отвод стекает в канализационную трубу. С помощью уравнителя, который сообщается с камерой испарения, поддерживается необходимый постоянный уровень воды.

Для предохранения электронагревательных элементов от перегревания в случае прекращения подачи воды или снижения ее уровня ниже предусмотренного, в дистилляторе имеется автоматическое устройство - датчик уровня, автоматически отключающий электронагреватели от сети.

При необходимости отключения прибора на длительное время нужно спустить воду, заполняющую камеру испарения. Для этой цели служит спускной кран. Увеличение длительности срока работы дистиллятора без ремонта может быть достигнуто, если регулярно очищать от накипи трубку, по которой вода поступает в камеру испарения, так как со временем отверстие трубки все более сужается из-за образования накипи, и вода из уравнителя поступает в испарительную камеру в недостаточном количестве, вызывая преждевременный выход из строя электронагревателей.

Принципиальная схема простого дистиллятора представлена на Рисунок25. Дистиллятор состоит из испарительной емкости – куба 1 и конденсатора-охладителя 2, которые соединены между собой  патрубком 3. Куб заполнен перерабатываемой жидкостью 4, нагрев и испарение которой осуществляется нагревателем 5. Через конденсатор-охладитель постоянно протекает охлаждающая вода (показана стрелочками). Для удобства работы с дистиллятором в крышке куба может быть установлен термометр 6, который регистрирует температуру паров направляющихся на конденсацию. Приемная емкость 7.

Рисунок 25 – Принципиальная схема простого дистиллятора

Для получения апирогеннойводы, может быть применен аппарат «АА-1», представляющий собой дистиллятор, в который конструктивно вписаны дополнительные устройства: сборник уравнитель, в котором происходит смешивание химических реагентов, добавляемых в камеру испарения для получения апирогенной воды, и дозирующее устройство из двух стеклянных сосудов с капельницами и двумя фильтрами (Рисунок26).

1 - конденсатор, 2 - камера для воды, 3 - конденсационная камера; 4 - вентиль; 5 - ниппель; 6 - предохранительная щель; 7 - паровая труба, 8 - уловитель; 9 - кожух; 10 - камера испарения, 2 -электронагреватель; 12 - дно, 13 - спускной кран; 14 - болт заземления; 15 - сливная трубка; 16 - винт дозатора;17 - контргайка; 18 - дозатор; 19 - кронштейн; 20 - кольцо резиновое, 21 - фильтр; 22 - сосуд стеклянный; 23 - зажим, 24 - капельница; 25 - сборник-уравнитель; 26 - штуцер; 27 - водоуказательное стекло.

Рисунок 26 – Аппарат АА-1для получения апирогенной воды

Основными частями аппарата являются камера испарения с уловителями, конденсатор, сборник уловитель. Камера испарения, как и в обычном дистилляторе, защищена снаружи стальным кожухом, уменьшающим теплопотери и предохраняющим обслуживающий персонал от ожогов. В днище камеры вмонтированы 4 электронагревательных элемента мощностью по 2кВт каждый.

В камере испарения вода, в которую уже добавлены химические реагенты, нагревается электронагревателями и превращается в пар, который уже через уловители и паропровод поступает в конденсационную камеру, охлаждаемую снаружи холодной проточной водой, где он конденсируется и превращается в апирогенную воду, вытекающую через ниппель. Для предотвращения повышения давления в камерах имеется предохранительная щель, через которую может выходить избыток пара.

Сборник уравнитель, связанный с камерой испарения, обеспечивает постоянный уровень воды в ней. В начале работы аппарата вода заполняет камеру испарения до установленного уровня, в дальнейшем по мере выкипания вода поступает в камеру испарения частично, основная же ее часть через штуцер стекает в канализацию. Для визуального контроля уровня воды в камере испарения на штуцере сборника уравнителя вставлено водомерное стекло.

Сборник уравнитель в аппарате "АА-1" несет двойную функцию. Он предназначен также для смешивания воды с химическими реагентами, добавляемые в камеру испарения. Для этой цели в сборнике уравнителе имеется специальная трубка, через которую химические реагенты поступают в камеру испарения вместе с водой. Строгая дозировка химических реагентов обеспечивается дозирующим устройством, состоящим из 2 стеклянных сосудов (емкостей) цилиндрической формы, соединенных через капельницу со сборником. Емкость каждого сосуда -100 мл. Регулировка дозатора производится в основном один раз (в начале работы аппарата), а ежедневное возобновление работы дозатора осуществляется снятием зажима с резиновой трубки, соединяющей дозатор со сборником-уравнителем. После освобождения одного сосуда от реагентов подключают к работе второй. Дозирующее устройство укреплено на кронштейне, в котором имеются отверстия для стеклянных сосудов закрепляемых при помощи колец.

В качестве химических реагентов для очистки воды используются: марганцовокислый калий "ХЧ", алюмокалиевые квасцы "ХЧ" и Na2HP04 фармокопейный или "ЧДА".

Когда нужна очень чистая вода, принимают особые меры, предупреждающие попадание в воду каких-либо примесей, например, используют серебряный или кварцевый холодильник. Приемник (также кварцевый, посеребренный или из специальных сортов стекла, не подвергающихся выщелачиванию) закрывают хлоркальциевой трубкой, наполненной соответствующим поглотителем, чтобы воспрепятствовать попаданию в перегнанную воду аммиака, двуокиси углерода, сероводорода и др. примесей.

Для получения бидистиллята применяют специальные установки, обеспечивающие высокое качество получаемой воды. Дважды перегнанная вода (бидистиллят) нужна не всегда, а только для особо точных работ. В огромном большинстве работ в лаборатории применяют обычную дистиллированную воду, вполне удовлетворяющую требованиям по чистоте.

Для хранения дистиллированной воды рекомендуется оборудовать соответствующим образом бутыль. Очень удобна также бутыль с тубусом около дна. Продолжительное хранение дистиллированной воды в стеклянной посуде, даже из хорошего химически стойкого стекла, всегда приводит к ее загрязнению продуктами выщелачивания стекла. Поэтому дистиллированную воду долго хранить нельзя и лучше держать ее в старых бутылях, уже не один раз использовавшихся для этой цели и достаточно выщелоченных.

Проблема получения воды с исключительно низким содержанием примесей привлекает все большее внимание исследователей. В течение десятков лет для очистки воды, используемой для исследований в области биологии и ветеринарии, применялись дистилляция и бидистилляция, но сегодня эти способы уже не могут удовлетворить исследователя. Уже ряд лет применяются новые методы и средства для получения высокочистой воды. Сочетание методовдеионизации, адсорбции и микрофильтрации обеспечивают качество воды, намного превосходящее дистиллированную воду. В качестве адсорбентов современная химия предлагает ряд высокоэффективных средств. Минеральные соли и газы легко диссоцируют в воде и образуют положительные и отрицательные ионы.

Деионизаиия - более эффективна, чем дистилляция в отношении удаления ионов солей, загрязняющих воду. Деионизация состоит в пропускании воды через колонку, заполненную ионитами, которые связывают ионы, находящиеся в воде. В ионообменной колонке со смешанными слоями ионообменные смолы (катиониты) связывают положительные ионы, а аниониты - отрицательные.

Микpoфильтрация осуществляется путем пропускания воды через мелкопористые фильтры, способные задерживать частицы порядка 0,3 мкм в диаметре. Кроме того, иониты способны захватывать не только ионы, но и микроорганизмы. Однако при длительном использовании ионитов содержание микроорганизмов в деионизированной воде возрастает. Это следует иметь в виду при использовании деионизированной воды в микробиологических исследованиях и своевременно заменять ионитные смолы в колонках.

Фирма "Миллипор" (США) производит специальные системы, которые обеспечивают высокую степень очистки воды от механических примесей, солей и микроорганизмов. В первом звене аппарата для деионизации воды "Миллипор", вода проходит предварительное фильтрование через фильтровальный патрон, содержащий слой активированного угля, в котором улавливаются крупные частицы гравия, пыли, ржавчины, далее вода поступает в агрегат с последовательной циркуляцией по четырем патронам.

В первом патроне задерживаются органические вещества и хлор. В следующем патроне улавливаются заряженные ионы минеральных солей (ионообменный патрон). На третьем этапе (фильтровальный патрон с диаметром пор 0,45 мкм) задерживаются все частицы, которые могли пройти на предыдущих этапах и, наконец, на четвертом этапе вода пропускается через фильтровальный патрон с диаметром отверстий фильтра 0,22 мкм, в котором задерживаются все бактерии, имеющие размеры от 0,3 мкм в диаметре. Этот патрон можно подвергать стерилизации в автоклаве.

Составной частью системы являются часовой механизм, который пускает в ход рециркуляционный насос для вторичного пропускания воды в течение 15 минут через определенные промежутки времени, что исключает возможность застаивания воды в системе, даже если она находится в бездействии в ночное время. Кроме того, рециркуляция предотвращает развитие бактерии, и, следовательно, быструю закупорку бактериальных фильтров.

В современных условиях наиболее перспективными являются установки, в которых конструктивно сочетаются деионизация, органическая адсорбция и микрофильтрация, обеспечивающие высокое качество воды.

Контрольные вопросы:

- Для очистки воды, какая аппаратура используется?

- Что Вы понимаете под деминерализацией, деионизацией и микрофильтрацией воды?

- Что такое дистиллированная и бидистиллированная вода?

3.2 Аппаратура для высушивания и термостатирования

3.2.1 Аппаратура для высушивания

Сушильные шкафы — устройство для сушки различных инструментов. Шкафы, в которых осуществляются не только сушка, но и стерилизация инструментов, посуды и других изделий, получили название сушильно-стерилизационных. Их подразделяют на круглые и прямоугольные, односторонние и двусторонние, огневые и электрические, общего назначения и сушильные.

Сушильные шкафы представляют собой рабочую камеру, снабженную одной или двумя дверями. Двери и камера термоизолированы. Внутри камеры имеются металлические полки с отверстиями для прохода нагретого воздуха, циркуляция которого, как правило, обеспечивается вентилятором. Элементы сигнализации, управления и контроля обычно размещены в верхней части шкафа, В электрических сушильных шкафах регуляция температуры в рабочей камере осуществляется автоматически - термоэлементами или контактными термометрами.

Рисунок 27 –Сушильные шкафы

Таблица 2 – Основные характеристики сушильных и сушильно-стерилизационных шкафов

| Тип и шифр шкафов | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полезная емкость рабочей камеры (дм) | Потребляемая мощность (кВт) | Диапазон температур (в °С) | Время нагрева до рабочей температуры | Габариты, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | высота | ширина | длина |
| Шкафы сушильные |  |  |  |  |  |  |  |
| Круглый электрический общего назначения-2В-151 | 20 | 0,56 | 40-200 | 100 | 600 | 472 | 85 |
| Прямоугольный с огневым подогревом-ГТГ-2 | 40 | - | До 150 | 180 | 1110 | 375 | 440 |
| Специальный для рентген-снимков | 294 | 1,4 | 36-44 | 40 | 1657 | 550 | 675 |
| Шкафы сушильно-стерилизационныепрямоугольные |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухсторонний проходной -ШСС-250 | 250 | 6 | 50-200 | 70 | 1845 | 1080 | 820 |
| Односторонний ШСС-500П | 500 | 6,5 | 50-200 | 70 | 1880 | 1212 | 915 |
| Двухсторонний проходной ШШС-50ГТР | 500 | 8 | 50-200 | 90 | 1880 | 1295 | 930 |
| Односторонний-ШШС-1000Л | 1000 | 8 | 50-200 | 90 | 1905 | 1450 | 1085 |
| Двухсторонний проходной - ШШС-1000ПР | 1000 | 10 | 50-200 | 9 | 1905 | 1865 | 1224 |
| Односторонний ШШС-80П | 80 | 2,2 | 20-200 | 70 | 1450 | 680 | 600 |
| Односторонний ШШС-80П | 250 | 6 | 50-200 | 120 | 1845 | 1000 | 780 |

При работе электрических сушильных шкафов необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные для эксплуатации электроустановок напряжением до 1000В. Запрещается производить ремонт сушильного шкафа во время его работы, а также помещать в рабочую камеру легко воспламеняющиеся материалы или агрессивные вещества (таб.2).

Контрольные вопросы:

1 Назовите аппаратуру для высушивания

3.2.2 Аппаратура для термостатировання

Термостаты. Термостат - аппарат для создания в замкнутом объеме определенной температуры и поддерживания ее на постоянном уровне. Термостаты занимают значительный удельный вес в лабораторном оборудовании. Термостат представляет собой емкость или сосуд кубической или цилиндрической формы, тщательно защищенный тепловой изоляцией от влияния окружающей среды с целью максимально малого теплообмена с ней.

Появление термостата связано с развитием микробиологии, позднее его стали использовать для биохимических и других исследований, при которых необходимо длительное время поддерживать постоянную температуру выше или ниже температуры окружающей среды. Различают термостаты для поддержания высокой температуры и для поддержания низких температур или криостаты. В зависимости от теплоносителя термостаты бывают суховоздушные или жидкостные.

Рисунок 28 – Термостаты и криостат

Жидкостные термостаты делятся на низкотемпературные, например спиртовые, в которых температура поддерживается от -60 до +10°С, водяные - температура в диапазоне +10 до +95°С. и высокотемпературные, например масляные (температура 100-130°С), солевые и селитровые (температура от 300-500°С).

В суховоздушных термостатах обеспечивается термостатирования до 300°С и выше.

Постоянство температуры в термостатах обеспечивается терморегуляторами (принцип действия которых основан на разности линейного расширения различных металлов или жидкостей при изменении температуры), контактными термометрами, термометрами сопротивления, а также за счет фазового перехода (таяния льда, кипения воды и т.д.) происходящего при определенной температуре.

Термостат, в котором поддержание постоянной температуры связано не с фазовым переходом, имеет встроенные подогревающие (термоэлементы) или охлаждающие устройства. Теплоноситель (или хладоагент) проходя через нагреватель (или холодильник), приобретает необходимую температуру, которая контролируется терморегулятором или контактными термометрами, при необходимости включающим нагрев или охлаждение.

Таблица 3 – Основные характеристики термостатов

| Название термостата и его шифр | Габаритные размеры рабочей камеры (мм) или емкость (л) | Диапазон регулируемых температур (в °С) | Тип обогревателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Термостат бактериологический ТВ -100 | 800x600x600 мм | 20-90 | Водяной, электрический (220 в) |
| Термостат бактериологический ТС -100 | 1000x500x500мм | 20-40 | Суховоздушный, электрический (220в) |
| Термостат двустворчатый ЗД1125М | 500x800x600мм | 28г37 | Водяной, электрический (220в) |
| Термостат для горячего фильтрования-ЗТГ-0-04 | 350x200x220 мм | 85 | Электрический (220в) |
| Термостат для исследования гемокоагуляции с прозрачными стенками – ТПС | Емкость ванны не менее 3 л. | 28-50 | Водяной, электрический (220в) |
| Термостат для парафиновой заливки - ТВЗ-25 | 250x250x400 мм | 25-65 | Водяной, электрический (220в) |
| Термостат комбинированный TAJT- 37 | 500x520x3 70 мм | 27-37 | Водяной, огневой, электрический (220в) |
| Термостат погружной - ТВП-5 | Для сосудов емкостью до 0,5- 5,0л | до 70 | Электрический (220в) |

Современные термостаты имеют автоматический терморегулятор высокой точности, нагревающее и охлаждающее устройства, а для более быстрого выравнивания температуры в термостате - устройство для энергичного перемешивания теплоносителя. Температура в термостате в зависимости от его типа поддерживается с точностью 0,1-0,5°С. В ультратермостатах, которые имеют сравнительно небольшие объемы камер и мощные, но малоинерционные нагреватели, температура поддерживается с большой точностью за счет энергичного перемешивания теплоносителя и более совершенной терморегуляцией.

Для ряда исследований используют погружные термостаты. В них есть нагреватель, терморегулятор и мешалка. Эти термостаты погружают в емкость с жидкостью, которую необходимо термостатировать. Для наблюдения за ходом реакции преципитации, коагуляции и других процессов используют термостаты с прозрачными стенками, а для фильтрования горячих растворов, термостаты, в рабочей камере которых помещены воронки и приемные сосуды.

К специальным термостатам относят термосы и сосуды Дьюара, а также термобаню «ТБ-110», которая имеет не боковую, как у всех термостатов дверцу, а верхнюю крышку.

Сосуд Дьюара — сосуд, предназначенный для длительного хранения веществ при повышенной или пониженной температуре. Перед помещением в сосуд Дьюара вещество необходимо нагреть или охладить. Постоянная температура поддерживается пассивными методами, за счет хорошей теплоизоляции и процессов в хранимом веществе (например, кипение). В этом основное отличие сосуда Дьюара от термостатов, криостатов.

1 — подставка; 2 — вакуумированая полость; 3 — теплоизоляция; 4 — адсорбент; 5 — наружный сосуд; 6 — внутренний сосуд; 7 — горловина; 8 — крышка; 9 — трубка для вакуумирования.

Рисунок29 –Схема сосуда Дьюара

Термобани предназначены для нагрева и поддержания температуры жидкостей в различных реакционных сосудах.

Термобани с перемешиванием рабочей жидкости по своим метрологическим характеристикам не уступают жидкостным термостатам (±0,1 С).

Термобани без перемешивания прекрасно подходят для решения задач, не требующих высокой точности поддержания температуры (±1-2 С).

Контрольные вопросы:

- Какие виды термостатов Вы знаете и их применения?

- Для чего предназначены термобани?

3.3 Аппаратура для центрифугирования

Центрифуга - аппарат для создания центробежной силы, используемой с целью разделения неоднородной смеси на составные части различной плотности.

Первая центрифуга, предназначенная для отделения сливок от молока, была сконструирована 1887г. в Германии Лефельдом. Вскоре центрифуга стала неотъемлемой частью оборудования научных лабораторий. В 1922г. шведским физиохимиком Т. Сведвергом был сконструирован принципиально новый тип центрифуги - аналитическая центрифуга с оптической системой.

Центрифуги широко применяются в лабораторной практике, в авиационной и космической медицине и ветеринарии, как исследовательский и испытательный стенды для тренировки летчиков и космонавтов, а также лабораторных животных.

Рисунок 30 – Весы электронные. Центрифуга

Лабораторные центрифуги предназначены для разделения биологических жидкостей на фракции с диагностической целью. Например, для определения объемного соотношения компонентов крови, либо для дальнейшего анализа выделенной фракции, с целью определения химического состава, структуры, молекулярной массы и т.д.

Центрифуга состоит из ротора, привода, корпуса, рабочей (роторной) камеры и системы управления. Привод может быть ручным или электрическим. Назначение привода - сообщить ротору вращательное движение. Ротор представляет собой устройство для размещения сосудов с центрифугируемым веществом. Принцип работы центрифуг заключается в том, что центробежная сила, возникающая при вращении ротора, смещает находящиеся в растворе частицы в направлении от оси вращения при условии, если плотность частиц превышает плотность раствора.

В лабораторной практике применяют центрифуги общего назначения (частота вращения ротора до 6000-8000 об/мин), скоростные рефрижераторные центрифуги (частота вращения ротора до 18000- 25000об/мин) и ультрацентрифуги (частота вращения ротора до 75000-80000об/мин). Ассортимент центрифуг общего назначения весьма широк от ручных центрифуг массой менее 1 кг до тяжелых напольных аппаратов со встроенным холодильником и несколькими сменными роторами. Некоторые центрифуги снабжены скоростной приставкой, позволяющей проводить разделение при частоте вращения от 20000об/мин.

Скоростные рефрижераторные центрифуги сложные напольные аппараты с мощным электродвигателем, холодильным агрегатом и вакуумной установкой. Их применяют для препаративных работ: разделения мелких частиц липопротеидов, вирусов, бактерий, клеточных органоидов (ядер, митохондрий, рибосом), а также высокомолекулярных органических и неорганических полимеров при заданной температуре.

Ультрацентрифуги делят на аналитические и препаративные. С помощью ультрацентрифуг исследуют седиментациоиные свойства макромолекул для определения чистоты их молекулярной массы и структуры: Препаративные центрифуги применяют для разделения белков, нуклеиновых кислот, олиго - и полисахаридов, взятых в больших объемах.

В комплект препаративных ультрацентрифуг входят до 40 сменных роторов. Ультрацентрифуга состоит из следующих систем: привода, охлаждения двигателя, масляной, вакуумной, термостатирования и ротора. Их нормальную работу обеспечивают системы контроля и регулирования, функции которых и ряде центрифуг выполняют микропроцессоры или ЭВМ.

Роторы, применяемые в центрифугах, изготавливаются из высокопрочных и коррозионно-устойчивых сплавов титана или алюминия. Центрифугирование исследуемого вещества проводится в специальных пробирках или сосудах, входящих в комплект роторов. Материалом для них служат определенные сорта высокопрочного стекла и нержавеющей стали, а также некоторые виды полимеров (полиэтилен, нитрат целлюлозы, поликарбонат и др.).

Для удобства пользования большинство центрифуг снабжено включающим реостатом, позволяющим осуществлять плавный пуск и регулирование скорости вращения. Как правило, увеличение или уменьшение оборотов производят постепенно, со скоростью указанной в инструкции по эксплуатации данной центрифуги. Резкое изменение скорости вращения центрифуги может привести к таким нежелательным явлениям, как выливание содержимого пробирок или к выходу из строя центрифуги. Многие современные центрифуги снабжены часами с устройством для автоматического выключения ее по истечению заданною времени работы. Следует тщательно соблюдать порядок включения часов и самой центрифуги. Центрифуги с большой массой ротора требуют много времени для остановки. Многие центрифуги снабжены автоматическим тормозом, сокращающим время остановки центрифуги после выключения. Если остановка ротора без торможения может затянуться на 15-30 минут, то с помощью тормоза плавная остановка происходит в несколько раз быстрее. Тормоз обычно включается автоматически по истечении заданного времени работы.

Соблюдение следующих указаний увеличивает срок службы центрифуги и обеспечивает безопасность работы:

1 Включение центрифуги производится плавно, без превышения допустимой скорости вращения;

2 Предохранительная крышка должна быть закрыта как во время пуска и остановки, так и во время работы центрифуги, что необходимо из соображений безопасности;

3 Пробирки с жидкостью должны быть попарно уравновешены. Уравновешенные пробирки устанавливаются в диаметрально противоположные гнезда;

4 При появлении значительной вибрации центрифугу нужно выключить и устранить причину. Чаще всего причиной вибрации является неравенство веса парных пробирок или поломка одной из них;

5 Необходимо следить затем, чтобы под всеми стеклянными пробирками имелись амортизирующие прокладки, а также, чтобы в гильзах или стаканах не оставались осколки стекла и пробирок или другие твердые частицы;

6 Необходимо следить за всеми трущимися частями. Гильзы должны легко и свободно проворачиваться в цапфах. Периодически, согласно указаниям инструкции по эксплуатации, необходимо производить смазку подшипников, тип масла обычно указывается в инструкции.

В практических лабораториях чаще всего используются стеклянные центрифужные пробирки. В связи с этим необходимо учитывать, что при центрифугировании наибольшее усилие испытывает дно пробирки, на которое направлена центробежная сила. Естественно, что сферическое дно стеклянной пробирки должно быть достаточно прочным, а для снижения местных перегрузок площадь опоры как можно больше (при опоре на твердую поверхность давление прилагается к точке сферического дна пробирки, что может служить причиной разрушения стекла из-за большой перегрузки в данной точке). Поэтому под дно пробирок подкладывают уравновешивающие прокладки из резины или другого мягкого материала, что увеличивает площадь опоры и снижает удельную нагрузку (нагрузку на единицу площади).

Эксплуатации лабораторных центрифуг не требует, как правило, специальной подготовки обслуживающего персонала. С точки зрения техники безопасности нежелательным является вибрация ротора вследствие неравномерной его загрузки. Во избежание этого перед центрифугированием пробирки с аппаратом необходимо взвешивать на центрифужных весах. При работе со сменными роторами в целях продления срока их службы следует соблюдать осторожность при насаживании и снятии ротора с вала привода, а также предохранять их от ударов, воздействия кислот, щелочей и т.п. Несоблюдение этих правил может принести к аварии.

В конструкции скоростных рефрижераторных центрифуг и ультрацентрифуг предусмотрены средства защиты, предупреждающие возможность выхода аппарата из строя. На случай разрушения ротора во время центрифугирования рабочая (роторная) камера имеет броневую защиту.

Профилактический уход за лабораторными центрифугами осуществляют специалисты инженерно-технической службы в соответствии со специальными инструкциями, разработанными для каждого типа центрифуг. При длительном хранении центрифуги подвергают консервации, как и все аналогичные электромеханические аппараты.

Промышленные центрифуги отличаются от лабораторных большими размерами и более сложными устройствами роторов. Они применяются в химико-фармацевтической, микробиологической, химической, пищевой, горнорудной и других отраслях промышленности.

Контрольные вопросы:

- Какие виды центрифуг Вы знаете и их применение?

- Какие правила  эксплуатации центрифуг Вы знаете?

- Назовите правила безопасности при работе с центрифугами?

3.4 Аппаратура для обнаружения, идентификации и измерения

Микроскоп - оптический прибор для получения увеличенных изображений объектов или деталей, их структуры, невидимых невооруженным глазом и относится к числу наиболее распространенных приборов, применяемых в биологии, ветеринарии и медицине, да и в других областях.

Разрешающая способность микроскопа дает раздельное изображение двух близких друг другу линий. Невооруженный человеческий глаз имеет разрешающую способность около 1/10 мм или 100 мкм. Лучший световой микроскоп примерно в 500 раз улучшает возможность человеческого глаза, т. е. его разрешающая способность составляет около 0,2 мкм или 200 нм.

Разрешающая способность и увеличение не одно и тоже. Если с помощью светового микроскопа получить фотографии двух линий, расположенных на расстоянии менее 0,2 мкм, то, как бы не увеличивать изображение, линии будут сливаться в одну. Можно получить большое увеличение, но не улучшить его разрешение.

Различают полезное и бесполезное увеличения. Под полезным понимают такое увеличение наблюдаемого объекта, при котором можно выявить новые детали его строения. Бесполезное - это увеличение, при котором, увеличивая объект в сотни и более раз, нельзя обнаружить новых деталей строения. Например, если изображение, полученное с помощью микроскопа (полезное!), увеличить еще во много раз, спроецировав его на экран, то новые, более тонкие детали строения при этом не выявятся, а лишь соответственно увеличатся размеры имеющихся структур.

В учебных лабораториях обычно используют световые микроскопы, на которых микропрепараты рассматриваются с использованием естественного или искусственного света. Наиболее распространены световые биологические микроскопы: БИОЛАМ, МИКМЕД, МБР (микроскоп биологический рабочий), МБИ (микроскоп биологический исследовательский) и МБС (микроскоп биологический стереоскопический). Они дают увеличение в пределах от 56 до 1350 раз. Стереомикроскоп (МБС) обеспечивает подлинно объемное восприятие микрообъекта и увеличивает от 3,5 до 88 раз.

В микроскопе выделяют две системы: оптическую и механическую (Рисунок 1). К оптической системе относят объективы, окуляры и осветительное устройство (конденсор с диафрагмой и светофильтром, зеркало или электроосветитель).

А - МИКМЕД-1; Б - БИОЛАМ.

1 - окуляр, 2 - тубус, 3 - тубусодержатель, 4 - винт грубой наводки, 5 - микрометренный винт, 6 - подставка, 7 - зеркало, 8 - конденсор, ирисовая диафрагма и светофильтр, 9 - предметный столик, 10 - револьверное устройство, 11 - объектив, 12 - корпус коллекторной линзы, 13 - патрон с лампой, 14 - источник электропитания.

Рисунок 31 – Устройство световых микроскопов:

Объектив - одна из важнейших частей микроскопа, поскольку он определяет полезное увеличение объекта. Объектив состоит из металлического цилиндра с вмонтированными в него линзами, число которых может быть различным. Увеличение объектива обозначено на нем цифрами. В учебных целях используют обычно объективы х8 и х40. Качество объектива определяет его разрешающая способность.

Окуляр устроен намного проще объектива. Он состоит из 2-3 линз, вмонтированных в металлический цилиндр. Между линзами расположена постоянная диафрагма, определяющая границы поля зрения. Нижняя линза фокусирует изображение объекта, построенное объективом в плоскости диафрагмы, а верхняя служит непосредственно для наблюдения. Увеличение окуляров обозначено на них цифрами: х7, х10, х15. Окуляры не выявляют новых деталей строения, и в этом отношении их увеличение бесполезно. Таким образом, окуляр, подобно лупе, дает прямое, мнимое, увеличенное изображение наблюдаемого объекта, построенное объективом.

Для определения общего увеличения микроскопа следует умножить увеличение объектива на увеличение окуляра.

Осветительное устройство состоит из зеркала или электроосветителя, конденсора с ирисовой диафрагмой и светофильтром, расположенных под предметным столиком. Они предназначены для освещения объекта пучком света.

Зеркало служит для направления света через конденсор и отверстие предметного столика на объект. Оно имеет две поверхности: плоскую и вогнутую. В лабораториях с рассеянным светом используют вогнутое зеркало.

Электроосветитель устанавливается под конденсором в гнездо подставки.

Конденсор состоит из 2-3 линз, вставленных в металлический цилиндр. При подъеме или опускании его с помощью специального винта соответственно конденсируется или рассеивается свет, падающий от зеркала на объект.

Ирисовая диафрагма расположена между зеркалом и конденсором. Она служит для изменения диаметра светового потока, направляемого зеркалом через конденсор на объект, в соответствии с диаметром фронтальной линзы объектива и состоит из тонких металлических пластинок. С помощью рычажка их можно то соединить, полностью закрывая нижнюю линзу конденсора, то развести, увеличивая поток света.

Кольцо с матовым стеклом или светофильтром уменьшает освещенность объекта. Оно расположено под диафрагмой и передвигается в горизонтальной плоскости.

Механическая система микроскопа состоит из подставки, коробки с микрометренным механизмом и микрометренным винтом, тубуса, тубусодержателя, винта грубой наводки, кронштейна конденсора, винта перемещения конденсора, револьвера, предметного столика.

Подставка - это основание микроскопа.

Коробка с микрометренным механизмом – построена на принципе взаимодействующих шестерен, прикреплена к подставке неподвижно. Микрометренный винт служит для незначительного перемещения тубусодержателя, а следовательно, и объектива на расстояния, измеряемые микрометрами. Полный оборот микрометренного винта передвигает тубусодержатель на 100 мкм, а поворот на одно деление опускает или поднимает тубусодержатель на 2 мкм. Во избежание порчи микрометренного механизма разрешается крутить микрометренный винт в одну сторону не более чем на половину оборота.

Тубус или трубка - цилиндр, в который сверху вставляют окуляры. Тубус подвижно соединен с головкой тубусодержателя, его фиксируют стопорным винтом в определенном положении. Ослабив стопорный винт, тубус можно снять.

Револьвер предназначен для быстрой смены объективов, которые ввинчиваются в его гнезда. Центрированное положение объектива обеспечивает защелка, расположенная внутри револьвера.

Тубусодержатель несет тубус и револьвер.

Винт грубой наводки используют для значительного перемещения тубусодержателя, а, следовательно, и объектива с целью фокусировки объекта при малом увеличении.

Предметный столик предназначен для расположения на нем препарата. В середине столика имеется круглое отверстие, в которое входит фронтальная линза конденсора. На столике имеются две пружинистые клеммы - зажимы, закрепляющие препарат.

Кронштейн конденсора подвижно присоединен к коробке микрометренного механизма. Его можно поднять или опустить при помощи винта, вращающего зубчатое колесо, входящее в пазы рейки с гребенчатой нарезкой.

Виды микроскопов:

Световой микроскоп (биологический) – сложный оптический прибор, предназначенный для изучения в сильно увеличенном изображении мельчайших предметов, организмов и структур тканей, невидимых невооруженным глазом. Современный микроскоп называется световым, так как он обеспечивает возможность изучать объект в проходящем свете в светлом и темном поле зрения, проводить фазово-контрастную, люминесцентную и другие виды микроскопии.

Конструкции микроскопов, выпускаемых в настоящее время, различны, но принцип их устройства одинаков. В микроскопе различают две основные части: механическую часть, обеспечивающую перемещение оптической системы и наблюдаемого предмета, и оптическую систему с осветительным устройством, создающую изображение.

Механическими частями прибора являются:

1) штатив;

2) тубусодержатель;

3) устройство для макро- и микронаводки;

4) тубус;

5) револьвер объектива;

6) предметный столик и прочее.

Оптическая часть микроскопа включает:

1) объектив;

2) окуляры;

3) осветительное устройство.

Кроме биологического микроскопа различают стереоскопиический, контактный, темнопольный, фазово-контрастиый, интерференционный, ультрафиолетовый, инфракрасный, поляриозационный, люминесцентный, рентгеновский, сканирующий, телевизионный, голографический, микроскоп сравнения и др.

Люминесцентная микроскопия

Этот метод применяется для наблюдения флюоресцирующих (люминесцирующих) объектов. Люминесценция (или флюоресценция) – это явление, когда некоторые вещества под влиянием падающего на них света испускают лучи с другой (обычно большей) длиной волны.

Различают собственную (первичную) и наведенную (вторичную) флюоресценцию. При первичной флюоресценции исследуемый объект содержит вещества, способные флюоресцировать при освещении их ультрафиолетовыми лучами. Большая часть объектов не обладает собственной флюоресценцией, поэтому при люминесцентной микроскопии их обрабатывают красителями (флюорохромами), способными флюоресцировать. Кроме того, вещества, имеющие определенный цвет при обычном освещении, при освещении ультрафиолетовыми лучами приобретают совершенно другой цвет. Объект, невидимый в ультрафиолетовом свете, может приобрести яркий блеск после обработки его флюорохромом. Флюорохромы связываются с нуклеиновыми кислотами или белками и образуют прочные комплексы, которые светятся в люминесцентном микроскопе желто-зеленым, оранжево-красным, коричнево-красным цветом. Сила их света бывает различной, но чаще всего она невелика, поэтому люминесцентную микроскопию следует проводить в затемненном помещении. В качестве флюорохромов используют аурамин, акридин желтый, корифосфин, флюоресцеинизотиоцианат (ФИТЦ).

Препарат для люминесцентной микроскопии готовят обычным способом, фиксируют в ацетоне или этаноле 5–10 мин и наносят на него флюорохром на 20–30 мин. После этого препарат промывают проточной водой 15–20 мин, покрывают покровным стеклом и микроскопируют.

Установка для люминесцентной микроскопии в видимых лучах состоит из яркого источника света и биологического микроскопа.

Рис 32 –Биологический микроскоп

В люминесцентном микроскопе свет от мощного источника проходит через два светофильтра: первый задерживает свет перед образцом и пропускает свет длины волны, возбуждающей флюоресценцию образца, обработанного флюорохромом; второй пропускает свет длины волны, излучаемой флюоресцирующим объектом и воспринимаемый глазом. Таким образом, флюоресцирующие объекты поглощают свет одной длины волны и излучают в другой области спектра.

Люминесцентная микроскопия нашла широкое применение для визуализации результатов иммунохимических реакций, основанных на специфическом взаимодействии меченных флюоресцирующими красителями антител с антигенами изучаемого объекта. Антитела метят различными способами: флюорохромами (флюоресцеин, родамин и др.), при помощи ферментной реакции (пероксидаза хрена) или электронно-плотными частицами (ферретин, коллоидное золото).

Электронная микроскопия

Применение вместо световых волн потока движущихся электронов позволило создать электронный микроскоп (Рисунок 33).

Рисунок 33 – Электронный микроскоп

Электронный поток вызывает свечение флюоресцирующего экрана. Если на пути электронов поместить какой-то объект, то в зависимости от его плотности электроны будут больше или меньше задерживаться, соответствующие места на экране или фотопластинке окажутся более или менее затемненными.

Биологические объекты исследуются в электронном микроскопе помещенными на специальные сетки, предварительно покрытые пленками. Для их приготовления используют растворы коллодия или формвара. Основные требования к пленкам – прочность, безструктурность и незначительная толщина. Они должны быть легко проницаемы для электронов.

Различают два типа электронных микроскопов: трансмиссионный (просвечивающий) электронный микроскоп и сканирующий (растровый)

Трансмиссионный (просвечивающий) электронный микроскоп дает двумерное (плоское) изображение. При сканирующей (растровой) электронной микроскопии пучок электронов быстро сканирует поверхность образца, вызывая излучение, которое посредством катодно-лучевой трубки формирует трехмерное изображение на светящемся экране; этот процесс сходен с формированием телевизионного изображения. Разрешающая способность сканирующего микроскопа достигает 3 нм, увеличение – 300 000. Кроме того, существуют комбинированные электронные микроскопы, которые могу работать в просвечивающем, сканирующем, либо в двух режимах одновременно. Электронная микроскопия позволяет изучить структуру микроорганизмов на макромолекулярном и субклеточном уровнях.

Фазово-контрастная микроскопия

При микроскопии неокрашенных микроорганизмов, отличающихся от окружающей среды только по показателю преломления, изменения интенсивности света (амплитуды) не происходит, а изменяется только фаза прошедших световых волн. Поэтому глаз этих изменений заметить не может и наблюдаемые объекты выглядят малоконтрастными, прозрачными. Для наблюдения таких объектов используют фазово-контрастную микроскопию, основанную на превращении невидимых фазовых изменений, вносимых объектом, в амплитудные, различимые глазом. Фазово-контрастное устройство может быть установлено на любом световом микроскопе и состоит из:

1) набора объективов со специальными фазовым пластинками;

2) конденсора с поворачивающимся диском. В нем установлены кольцевые диафрагмы, соответствующие фазовым пластинкам в каждом из объективов;

3) вспомогательного микроскопа.

Фазово-контрастная микроскопия BacillusCereus на плотной питательной среде (в камере М. А. Пешкова)

Настройка фазового контраста основном заключается в следующем: 1) заменяют объективы и конденсор микроскопа на фазовые (обозначенные буквой Ф или ph) ; 2) устанавливают объектив малого увеличения. Отверстие в диске конденсора должно быть без кольцевой диафрагмы (обозначенной цифрой «0»); 3) настраивают свет по Келеру; 4) выбирают фазовый объектив соответствующего увеличения и фокусируют его на препарат; 5) поворачивают диск конденсора и устанавливают соответствующую объективу кольцевую диафрагму; 6) вынимают из тубуса окуляр и вставляют на его место вспомогательный микроскоп. Настраивают его так, чтобы были резко видны фазовая пластинка (в виде темного кольца) и кольцевая диафрагма (в виде светлого кольца того же диаметра). С помощью регулировочных винтов на конденсоре совмещают эти кольца. Вынимают вспомогательный микроскоп и вновь устанавливают окуляр.

Благодаря применению этого способа микроскопии контраст живых неокрашенных микроорганизмов резко увеличивается и они выглядят темными на светлом фоне (позитивный фазовый контраст) или светлыми на темном фоне (негативный фазовый контраст). В РФ выпускают устройство КФ-4 для позитивного фазового контраста.
Фазово-контрастная микроскопия применяется также для изучения клеток культуры ткани, наблюдения действия различных вирусов на клетки и т. п. В этих случаях часто применяют биологические микроскопы с обратным расположением оптики - так называемые инвертированные микроскопы. У таких микроскопов объективы расположены снизу, а конденсор - сверху. За изобретение фазово-контрастной микроскопии его автор голландский физик Цернике был удостоен Нобелевской премии.

Лупы. Для рассматривания под небольшим увеличением мелких, плохо различимых невооруженным глазом деталей, объектов широко при¬меняется оптический увеличительный прибор - лупа.

По конструкции лупы подразделяются на простые, состоящие из одной линзы или из двух, или нескольких склеенных линз, и сложные, представляющие систему из линз и призм, укрепленных на некотором расстоянии друг от друга. Простые линзы дают кратность увеличения от 1,25 до 3, сложные до 40.

По назначению лупы делятся на зерновые (кратность увеличения 4х), измерительные (10-16х), просмотровые для просмотра фотопленки, слайдов (6х), карманные (складные), простые (2,5х, 4х, 6х) и сложные (6х, 10х, 20х), текстильные складные штативные (4х, 7х), часовые (1,7-10 х), препаровальные (40- 80х) и телескопические.

Эти лупы общего назначения широко применяются в медицинской и ветеринарной практике (офтальмологии, оториноларингологии, хирургии, лабораторном деле и т.п.).

Термометры. Наиболее частым, в Ветеринарной практике, да и вообще, используемым прибором являются термометры. Они применяются для измерения температуры любого объекта - живого организма, воздуха, воды, почвы, помещений, различных жидкостей и сред. Поэтому по назначению различают медицинские, ветеринарные, лабораторные, водяные, почвенные, комнатные и т.д.

По принципу действия термометры классифицируются на:

1. Дилатометрические  (изменения объема рабочего тела с изменением температуры);

2. Манометрические (измерения давления с изменением температуры в замкнутом пространстве);

3. Электрические термометры сопротивления-болометры, термоэлектрические пирометры, термопары, термисторы-полупроводники и т.д.;

4. Оптические (радиационные и оптические пирометры);

5. Термохимические (при помощи веществ, изменяющих окраску с изменением температуры).

Дилатометрические термометры.К этой группе относятся термометры, в зависимости от назначениязаполненные различными жидкостями (ртутью, бензолом, спиртом, газами, азотом, пентаном и т.д.), поэтому их называют ртутными, спиртовыми, метастатическими термометрами Бекмана, термометрами Сикса (ртутно-бензоловый), техническими и др. термометрами, разделяя их на максимальные и минимальные.

Манометрические термометры. По принципу действия разделяются на два типа:

1 - на газовые (азот, гелий) и жидкостные (ртуть, ксилол, метиловый);

2 - на паровые (хлористые - метил, этил, этиловый эфир, ацетон, бензол).

Первые рассчитаны на измерение давления газа или жидкости, находящихся в замкнутом пространстве, ибо давление этих веществ зависит от температуры, а вторые - паровые основаны на измерении давления, насыщенного пара над поверхностью исследуемой жидкости, что также зависит от температуры объекта. Эти термометры бывают указывающими и самопишущими на специальной диаграммной ленте или на диаграммном диске, последние с часовым механизмом или электромотором.

Электрические термометры по принципу действия бывают термометрами сопротивления (болометры), термоэлектрические (термопары или пирометры), термисторы (полупроводниковые, обладающие свойством изменять электропроводность при измерении температуры объекта).

Оптических термометров(пирометры) различают 2 видов - радиационные и оптические пирометры. Радиационные пирометры работают улавливанием и фокусированием теплового излучения, радируемого раскаленным телом, а оптические - на сравнении яркости излучения исследуемого накаленного тела с яркостью накала нити с известной температурой.

Термохимические методы определения основаны на термочувствительных карандашах (восковых, пигментированных) и красках (лаковые краски на основе синтетических смол), приготовленные разбавлением этиловым спиртом.

В ветеринарной практике чаще используется максимальные (на ртути) и минимальные (на спирту) термометры, термогигробарометры, психрометры Августа, Ассмана (Рисунок61, позиции 1,2), для записи - термографы и т.д., которые необходимо располагать на уровне зоны дыхания животных при термометрировании воздуха животноводческих объектов.

Психрометрами определяют температуру и относительную влажность воздуха при оценке температурно-влажностных режимов микроклимата животноводческих помещений, хранилищ и т.п. объектов.

Контрольные вопросы:

- Какие виды микроскопов Вы знаете?

- Что Вы понимаете под фазово-контрастной микроскопией?

- Что Вы понимаете под люминесцентной микроскопией?

- Что такое «лупы», какие виды «луп» Вы знаете?

- Правила работы микроскопом?

4 Специальная лабораторная техника

4.1 Аппараты для гистологических исследований

Аппаратура для гистологических исследований – аппараты и приспособления для  получения препаратов в виде тонких срезов тканей (кожи, кости, мышц и т.д.), для последующей их окраски и измельчения (микротомы, устройства для правки и заточки микротомных ножей, размельчители тканей,  гомогенизаторы, аппараты для гистологической обработки тканей).

Микротом (от греч. mikros — малый и tomē — рассечение, отрезок) — приспособление для изготовления тонких срезов (от десятков и сотен нанометров до сотен микрометров), используемых в качестве объектов исследования методом микроскопии. Чаще всего микротом используют при исследованиях биологических тканей, в этом случае их нередко предварительно фиксируют с помощью приёмов микроскопической техники.

Современные микротомы - сложные приборы, обеспечивающие получение большого количества срезов препарата, с заданными параметрами. Для получения сверхтонких срезов используют специальные ультрамикротомы.

Виды микротомов

Санный микротом – одна из наиболее старых конструкций. Название прибора связано с тем, что нож и механизм подачи с зажимом для блока (объектодержателем) движутся на специальных салазках. Часто микротом имеет подвижной нож, и неподвижно закреплённый в специальном держателе объект. Объект укреплен, и поднимается с помощью микрометрического винта, а микротомный нож движется в горизонтальной плоскости. Иногда устройство несколько иное: объект движется, нож неподвижен.

Ротационный (колесный) микротом (от лат. rotatio - круговое движение) имеет неподвижный нож, и перемещаемый относительно него объект. Такой микротом позволяет получать серии срезов препарата с постоянной толщиной.

Ультрамикротом используется для получения очень тонких срезов (до 20 нм, минимум 5 нм), исследуемых в электронном микроскопе. Для ультрамикротомов используют стеклянные и алмазные ножи, их качество проверяют в тёмном поле микроскопа — режущий край должен выглядеть яркой прямой линией.

Для получения особо тонких срезов нефиксированных тканей были разработаны замораживающие микротомы (криомикротомы), с охлаждением препаратов. Их конструкция обеспечивает замораживание биологических тканей жидкой углекислотой (используют также название криоультрамикротом - ультрамикротом, совмещенный с криокамерой).

Замораживающие микротомы особенно удобны для получения срезов нефиксированных тканей, которые исследуются немедленно (например, при хирургических операциях, для срочного гистологического анализа). Кусочки ткани в водном или солевом растворе замораживают при помощи жидкой двуокиси углерода.

Заточка микротомных ножей трудоемкая и непростая процедура. Хорошо наточить микротомный нож может далеко не каждый лаборант, поэтому в последние годы уделяется все больше внимания созданию специальной аппаратуры для заточки микротомных ножей. Правка осуществляется бесконечно движущимся ремнем, на который нанесен тонкий слой полировочной пасты. Станок позволяет регулировать угол правки ножей в пределах от 20 до 32°.

Микротомный нож закрепляется на станке в ножедержателе, который устанавливается на штифтах направляющей, расположенной в головке станка. Нож свободно перемещается вдоль своей оси, и поворачивается вокруг нее, совершая возвратно поступательное движение относительно ремня в направлении, перпендикулярном перемещению последнего. Направляющая, на штифте которой закреплен нож, перемещается по шариковым опорам. Шариковые опоры регулируемые, благодаря чему достигается плавность хода направляющей, что в значительной степени обеспечивает получение лезвия хорошего качества.

Чтобы избежать соскальзывания ремня во время работы станка, он ограничен упорами. Для установки необходимого угла правки ножа головку направляющей можно поворачивать и закреплять в нужном положении ручкой. Отсчеты угла правки производятся по шкале. Электродвигатель обеспечивает определенную скорость (1,4 м/с) перемещения ремня.

Измельчение тканей. При исследовании тканей часто возникает необходимость в их измельчении. Измельчение тканей, особенно плотных (кожа, мышцы животных), проводимое при целом ряде исследований, является трудоемкой и длительной процедурой, если оно проводится вручную. При ручном измельчении страдает и качество — трудно таким способом получить гомогенную, мелкодисперсную массу. Длительность операции часто отрицательно сказывается и на результатах последующего исследования, в частности, если речь идет об определении активности тканевых ферментов, поэтому в настоящее время для измельчения тканей широко используется аппаратура, в которой ручные операции сведены до минимума.

Измельчение тканей животного и растительного происхождения достигается наиболее эффективно с помощью различных типов гомогенизаторов (измельчителей). Измельчение производится в сосудах различных объемов и формы, изготовленных из металла, стекла или пластмассы. Применяемые, часто сменные сосуды имеют объемы от 1 мл до 1 л и больше. В нижней части сосуда находятся ножи, изогнутые под определенным углом и вращающиеся со скоростями от 3000 до 12 000 и более оборотов в минуту. Вращающиеся лопасти ножей измельчают, и одновременно перемешивают ткань с жидкой фазой, создавая гомогенную тканевую взвесь.

Для гомогенизации тканей при охлаждении в некоторых гомогенизаторах применяются охлаждающие рубашки. Эффективность гомогенизаторов различных типов различна и зависит не только от скорости вращения ножа, но и, естественно, от вида измельчаемой ткани. При высоких скоростях оборотов ножей гомогенизируемая ткань усиленно аэрируется, что может оказывать вредное влияние на состояние ферментных систем тканей, искусственно изменяя их активность, что всегда необходимо иметь в виду.

Рис 34 – Размельчитель «РТ-1»

Размельчитель «РТ-1» состоит из корпуса и стакана (сосуда емкостью 800 мл), в котором происходит измельчение тканей ножами вращающимися со скоростью 4000 или 8000 об/мин. В корпус прибора встроен электродвигатель мощностью 50 Вт, работающий от сети переменного тока 220 В. На валу электродвигателя имеется квадратного сечения наконечник, на который насаживается сосуд с вмонтированным в него приводом ножей, а на валу привода ножей закреплены два ножа — режущий и перемешивающий.

Для устранения вытекания содержимого сосуда привод ножей имеет сменный сальник, а для предотвращения расплескивания жидкости во время работы размельчителя сосуд закрывается крышкой.

Диаметр размельчителя — 190 мм, высота — 400 мм. Масса — 6 кг.

Автоматы и полуавтоматы для обработки гистологических материалов и окраски мазков

Изготовление гистологических препаратов для микроскопических исследований является процедурой длительной и довольно сложной. Еще до недавнего времени во многих лабораториях многоэтапные операции по подготовке тканей для микроскопического исследования проводились вручную. В последние десятилетия проблеме автоматизации процесса обработки гистологических препаратов уделялось значительное внимание.

Постоянное перемешивание, которое осуществляется в этих автоматических устройствах, значительно ускоряет диффузию и замещение одной жидкости на другую. Режим работы аппаратов этого типа многочасовой (24, 48 и более часов). Изменяя временной режим работы с помощью этих автоматов, можно в более сжатые сроки осуществлять серийное окрашивание срезов тканей, проводя их последовательно через процедуры депарафинирования, обводнения, окрашивания, промывки, докрашивания, обезвоживания и просветления.

Гистохромоторы АТ-4 имеют программное устройство и обеспечивают автоматизацию производства импрегнации, окраски, фиксации, промывки, уплотнения, обезвоживания в спиртах, пропитывания и заливки в парафин и др. среды срезов или кусочков тканей, декальцинацию, а также обработку срезов, заключенных предметных стеклах и др. приемы обработки гистологических материалов.

Встряхивание и перемешивание. Одно из частых процедур, проводимые в биохимических лабораториях, благодаря которым осуществляется эмульгирование или суспензирование фаз или повышение градиента концентрации компонентов в течении хим. реакций.

Рис 35 – Мешалка ММ-3-прибор настольного типа.

На основании мешалки установлен электродвигатель, на валу которого закреплен подковообразный постоянный магнит. Для предотвращения коррозии и хим. реакций с жидкостями стержень покрыт герметичной полиэтиленовой оболочкой.

С помощью магнитных мешалок можно проводить титрование с перемешиванием жидкостей. Вращатель биохимической модели имеет три скорости вращения -600,900 и 1200 об/мин и он позволяет производить перемешивание как с помошью магнитных мешалок в стаканах и колбах емкостью до 100 мл, так и используя стержневые мешалки для перемешивания жидкости в сосудах емкость  до 1000 мл.

Аппарат для встряхивания. Предназначен для встряхивания жидкости в лабораторной посуде – колбах, пробирках, бутылях – с целью ускорения протекания химических реакций, механического перемешивания компонентов, улучшения аэрации при выращивании культур для бактериологических исследований.

Контрольные вопросы:

- Назовите основные виды аппаратуры и устройств, применяемых для гистологических исследований?

- Что такое «Микротом»?

- Гомогенизаторы и для чего они используются?

- Какие виды микротомов Вы знаете?

4.2 Фотометры, фотоэлектроколориметры и атомно-абсорбционные спектрофотометры

Приборы и аппаратура для физико-химических методов анализа. Методы количественного определения химического состава веществ, основанные на измерении их физических свойств, называются физико-химическими методами анализа. Все эти измерения связаны с использованием соответствующих приборов и поэтому их часто называют инструментальными методами анализа.

В практике ветеринарно-биологических исследований наибольшее распространение получили оптические и электрохимические методы анализа. Приборы для анализа химического состава вещества, в отличие от других измерительных приборов, по современной терминологии, называются анализаторами состава.

Оптические анализаторы (приборы) различаются в зависимости от соответствия между оптическими свойствами системы и составом анализируемого вещества. Приборы, основанные на свето-поглощении веществ, называются абсорбциометрамиили абсорбциометрическими анализаторами. В соответствии с этим приборы под названием колориметры, фотоэлектроколориметры, фотометры, спектрофотометры относятся к абсорбциометрам.

Следует иметь в виду, что колориметрами называются также приборы, предназначенные для измерения цвета, которые работают только в видимой области спектра.

Величина рассеивания света коллоидными растворами исследуется нефелометрами и турбидиметрами. Метод нефелометрии используется в тех случаях, когда количество вещества определяется по интенсивности светового потока, рассеиваемого взвешенными частицами определяемого вещества. Рассеянный свет измеряют в направлении, перпендикулярном основному потоку света.

При турбидиметрическом измерении определение вещества ведут не по величине рассеивания света, а по поглощению светового потока частицами дисперсного раствора. Оба метода основаны на образовании, в результате реакции, малорастворимых соединений, остающихся в растворе в виде достаточно стабильных взвесей.

Способность веществ по разному преломлять свет положена в основу работы рефрактометрических, на свойстве некоторых оптически активных веществ, вращать плоскость поляризации света, основана работа поляриометрических анализаторов.

Оптические анализаторы, предназначенные для работы в широких участках спектра, объединены общим названием –фотометры. Анализаторы, снабженные устройствами для выделения узких спектральных участков, называются спектрофотометрами, спектрофлюориметрами, спектральными фотометрами.

Интенсивность свечения вещества, вызванного воздействием на это вещество энергией от различных внешних источников, определяется с помощью люминометрических анализаторов, называемых также флюориметрами, и с помощью пламенных фотометров. При люминометрии (флюориметрии) вторичное свечение вещества вызвано облучением его ультрафиолетовыми лучами, а в методе пламенной фотометрии свечение возбуждается или поглощается при введении анализируемого вещества в мелкодисперсном виде в пламя газовой горелки.

Измерение предельного диффузионного тока и величины потенциала полуволны положены в основу работы поляриографов.

Аппаратура для хроматографии служит для разделения веществ сорбционных способностей. Методы и приборы для хроматографии различаются по применяемым средам для разделения, механизмам разделения и форме проведения процесса.

Фотометры (абсорбциометры) – фотометрические и спектрофотометрические методы широко распространены в лабораториях.

Эти методы позволяют относительно быстро определять весьма малые количества веществ. Отличаясь простотой, хорошей чувствительностью и высокой скоростью анализа, они находят применение как в повседневной практике, так и в исследовательской работе. Фотометрический анализ является одним из наиболее удобных методов определения малых количеств вещества, так как существует практически неограниченная возможность превращения вещества в раствор, сильно поглощающий свет.

Имеется определенная закономерность в поглощении части светового спектра окрашенным раствором. Например, раствор, окрашенный в желтый свет, поглощает синюю часть света, т.е. дополнительный свет.

Величина свето поглощения в фотометрии выражается величиной оптической плотности. Величина, обратная плотности, называется прозрачностью, или пропусканием раствора и выражается в процентах.

Конечно, не всякая концентрация раствора может быть использована для фотометрических определений. Оптимальными пределами измерений на фотоэлектрических приборах считаются растворы, поглощающие от 5 до 90% света, что соответствует от 0.02 до 1,0 оптической плотности. Для фотоэлектрических приборов, снабженных усилителями и соответствующим запасом по чувствительности, этот предел может быть повышен до 2,0 оптической плотности. Отсюда, собственно, исходят некоторые рекомендации при измерениях: 1) если плотность раствора велика, то необходимо разбавить раствор или взять кювету с более тонким слоем; 2) в случае малой плотности раствора нужно переходить на кювету с большей толщиной рабочего слоя.

В практике получили широкое распространение гемоглобинометры, сахариметры, билирубинометры, приборы для определения насыщения крови кислородом, основанные на фотометрическом методе измерения. В связи с большим прогрессом в технике автоматического анализа появились различные автоматизированные фотоколориметры и автоматические анализаторы, снабженные в качестве измерительного прибора фотоэлектрическим колориметром или спектрометром.

В настоящее время в качестве источника излучения в фотоэлектрических устройствах используются оптические квантовые генераторы (лазеры). Лазеры оказались весьма перспективными потому, что их излучение имеет свойство монохроматичности и направленности более высокого качества, чем получаемое после лучших интерференционных фильтров.

Сложность приборов для фотометрического анализа возрастает с переходом от визуальных фотометров к фотоэлектрическим и далее спектрофотометрам. В визуальных фотометрах используется принцип уравнивания освещенности под контролем глаза. Более современными являются фотоэлектрические приборы. Они имеют ряд преимуществ перед визуальными фотометрами: исключается утомляемость глаза при массовых анализах; исчезает субъективная ошибка при измерениях; фототек, возникающих при попадании света на фотоэлемент. Измеряется стрелочными или другого рода приборами и может быть измерен намного точнее, чем при визуальном определении освещенности, что в итоге повышает точность анализа. Фотоэлектроколоримет в принципе позволяет проводить исследования не только видимой области света.

В лабораториях ветеринарно-биологических учреждений получили широкое распространение фотоэлектрические колориметры типов ФЭК. Первоначально выпускались колориметры ФЭК-М, ФЭК-Н-57. Затем на смену им пришли ФЭК-56, ФЭК-60 и др. Но средние два типа имеют источники излучения в видимой и ультрафиолетовой областях и их правильнее назвать абсорбциометрами. На всех ФЭК можно осуществлять также турбидиметрические измерения. При этом надо иметь в виду, что турбидиметрические методы уступают фотометрическим по той причине, что рассеяние или поглощение света дисперсной фазой зависит не только от количества частиц, но и от их форм, размера и характера.

Для повышения стабильности взвесей применяют стабилизаторы, например - желатин. Стабильность взвесей - необходимое условие для правильного проведения исследований. Со времени подготовки исследуемого образца до окончания его измерения, частицы вещества не должны оседать или коагулировать в заметной степени, что может отразиться на точности измерения.

Устройство всех фотометров, хотя и имеет конструктивные различия, принципиально выполнено по единой схеме. Оптический блок фотометра состоит из линз, светорассеивающих пластин, ослабителей света, светофильтров, диафрагм, приемников излучения, в которых поток излучения преобразуется в электрический сигнал, регистрируемый устройствами типа микроамперметра, вольтметра и др. В импульсных фотометрах в качестве регистраторов используют различные электрометры, запоминающие осциллографы, пиковые вольтметры.

Фотоэлектроколориметры, в зависимости от метода измерения светового потока, делятся на два типа - фотоколориметры прямого отсчета и фотоколориметры, работающие по методу сравнения. В фотоэлектрических фотометрах применяют различные типы фотопреобразователей, осуществляющих преобразование света в электрический ток. В качестве преобразователей применяют фотоэлементы - с запирающим слоем (вентильные) и с внешним фотоэффектом (газонаполненные или вакуумные).

Сущность работы фотоэлемента (в частности селенового) состоит в следующем. При воздействии света электроны перескакивают через запирающий слой и попадают в хорошо проводящую металлическую пленку благородного металла. Ток замыкается через гальвонометр железной пластинкой и возвращается в полупроводник (слой селена). Таким путем световая энергия преобразуется в электрическую и регистрируется гальванометром.

Светофильтры из общего потока света пропускают лишь определенный интервал длины волн. Чем меньше выделенный светофильтром участок спектра, тем избирательнее фотоэлектрический фильтр. Существуют светофильтры стеклянные, металлостеклянные, пленочные и жидкостные. Цвет светофильтра соответствует тому участку спектра, который этим светофильтром пропускается.

Выбор светофильтра для проведения количественного исследования производят согласно следующим принципам: 1) для окрашенного раствора выбирается тот светофильтр, цвет которого является дополнительным к цвету испытуемого раствора; 2) если известна спектральная область поглощения испытуемого раствора, то следует использовать светофильтр с максимумом пропускания, близким к максимуму поглощения раствора. Такой подбор светофильтра позволяет получить наилучшую избирательность и чувствительность, а вместе с тем и большую точность (таб. 6).

Фотоколориметр ФЭК-М снабжен тремя стеклянными светофильтрами: зеленым, синим, красным. Длина волны в максимуме пропускания соответственно составляет 530. 415 и 680 им.

Фотоэлектрический колориметр-нефелометр ФЭК-Н-57 применяется для измерения оптической плотности растворов в области спектра 360-650 нм. Прибор снабжен 11 светофильтрами. Из них три светофильтра (№ 9, 10 и 11) используются для нефелометрических измерений, остальные, кроме одного нейтрального, являются узкополосными с максимумами пропускания 360; 413; 453; 508; 536; 584; 610 и 656 нм.

Таблица 3 – Выбор светофильтра в зависимости от цвета раствора

| № п/п | Область максимального поглощения лучей раствором (нм) | Цвет светофильтра | Цвет раствора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400-450 | фиолетовый | желто-зеленый |
| 2 | 450-480 | синий | желтый |
| 3 | 480-490 | зелено-синий | оранжевый |
| 4 | 490-510 | сине-зеленый | красный |
| 5 | 510-560 | зеленый | пурпурный |
| 6 | 560-575 | желто-зеленый | фиолетовый |
| 7 | 575-590 | желтый | синий |
| 8 | 590-625 | оранжевый | зелено-синий |
| 9 | 625-750 | красный | сине-зеленый |

Для медицинских целей используются микроколориметр фотоэлектрический МКМФ-1 и колориметр медицинский фотоэлектрический цифровой КМФЦ-2. обеспечивающие определение коэффициентов светопропускания (оптической плотности) окрашенных растворов в пробах объемом 0,07-0.5 мл и 2.0 мл.

Рис 36 – Колориметр фотоэлектрический

Большое распространение получили универсальные фотометрические установки. Эти установки состоят из универсального, базового измерительного прибора и присоединенных к нему функциональных приставок (преобразователей). Характерным представителем универсального фотометра является комплекс БИАН (биоанализатор). Наибольшее распространение получили следующие приборы БИАН: колориметр БИАН-120, флюориметр БИАН-130, пламенный фотометр БИАН-140, денситометр БИАН-170, анализатор ферментативной активности БИА11-АФАФ-1.

Пламенные фотометры. Принцип их работы основан на измерении интенсивности спектрального излучения веществ, введенных в пламя газовой горелки. Для создания пламени чаще всего используют пропан, бутан, ацетилен и природный газ. Исследуемое вещество вводится в пламя горелки в виде аэрозолей.

При определении Са, Mg, Mn. Pb и других веществ используют пламя ацетиленовых горелок.Приборы оснащены устройствами дозирования и введения исследуемых растворов в пламя горелки, оптической системой, формирующей луч света, падающий на приемник, электронными блоками усиления сигнала, блоками индикации или регистрации, устройствами поджига горелки и т.д.

Усиление сигнала происходит либо при постоянном токе (ПФМ, ФП-101.ПАЖ-1), либо при переменном (СФП-1, БИАН-140). В фотометре ФП-101 электрический сигнал формируется устройством таким образом, что его величина становится пропорциональной концентрации исследуемого вещества, и шкала прибора градуирована в единицах концентрации вещества.

Спектрометры. Для измерения оптических плотностей и коэффициентов пропускания образцов в монохроматическом свете, т.е. в очень узком интервале длин волн, применяются спектрометры. Спектрометрия широко применяется для изучения спектров поглощения различных веществ с целью изучения их химического строения, состава и для количественного определения веществ в растворе.

В практической деятельности лаборатории спектрометры чаще всего используются для количественного определения веществ по методам основанным на законах светопоглощения, которые являются общими для фотоколориметрических и спектрометрических измерений.

Спектрометрические методы позволяют вести измерения в узкой области спектра - в области максимального поглощения, что увеличивает чувствительность и повышает точность количественного определения. В результате использования монохроматического света зависимость поглощения света от концентрации является более пропорциональной (прямолинейней).

Спектрометры широко применяются в биологических исследованиях. Они используются для количественного определения самых разнообразных биологических соединений: ферментов, витаминов, гормонов, белков и других азотистых соединений, нуклеиновых кислот, углеводов, спиртов, альдегидов, фенолов, кетонов, органических кислот, липидов, пигментов, ряда неорганических веществ (натрия, калия, кальция, железа, цинка, хлора, серы) и др.

В основе спектрометрии лежит регистрация степени ослабления монохроматического пучка света при его прохождении через вещество (закон Бугера- Ламберта- Беера).

Количественный анализ пробы, содержащей одно вещество, включает следующие операции:

1. Регистрация полного спектра поглощения вещества, выбор аналитической длины волны;

2. Приготовление 6-7 эталонных (стандартных) растворов, охватывающих весь ожидаемый диапазон концентрации определяемого вещества в анализируемых растворах и измерение оптической плотности этих растворов при аналитической длине волны.

Спектрометрия проводится в инфракрасной (ИФ), ультрафиолетовой (УФ) и видимой областях спектра.

Атомарные спектры поглощения изучают с помощью пламенных спектрометров. Атомно-абсорбционные методы дают возможность определения практически всех элементов периодической системы и отличаются высокой избирательностью (до 1014г).

Основными узлами спектрометров обычно являются: 1. Источник излучения; 2. Монохроматор, предназначенный для выделения из спектра излучения источника узких спектральных интервалов; 3. Приемник излучения; 4.0тсчетные устройства.

Спектрометры подразделяются на однолучевые и двухлучевые, не регистрирующие и регистрирующие. Источником света обычно служит водородная лампа (для работы в области спектра 200-320 нм) или лампа накаливания (320-1100 нм). Луч света через систему зеркал попадает на диспергирующую призму, которая разлагает его образуя спектр. Вращая призму, можно получить на выходе монохроматора свет волн различной длины, затем лучи проходят эталон (образец) и попадают на регистратор светочувствительный слой фотоэлемента. Оценка производится либо с помощью калибровочного графика, либо на основе построения функциональной зависимости между величинами оптической плотности и длины волны.

К однолучевым регистрирующим спектрометрам относятся спектрофотометры СФ-4, СФ-4А, СФД-2, СФ-16 и СФ-26.

В двухлучевых регистрирующих спектрометрах поток от источника излучения разделяется на два пучка - основной и пучок сравнения (эталонный). В основной пучок устанавливается исследуемый образец, а в пучок сравнения - эталон.

К регистрирующим спектрофотометрам относятся приборы видимого диапазона спектра СФ-8, СФ-10, СФ-14, СФ-18 и инфракрасные спектрометры однолучевые ИКС-12, ИКС-21,а также двухлучевые ИКС-14, ИКС-22 ИКС-29, ИКС -31. Инфракрасные спектрометры со сменными призмами позволяют измерять коэффициент пропускания веществ в области спектра 1-25 мкм и дальше. Они обеспечивают автоматическую запись спектра с высокой точностью и разрешающей силой. Однако при исследований биологических объектов инфракрасные спектрометры применяются ограниченно из-за сильного поглощения ИК-излучения водой, являющейся основным компонентом живой ткани.

Атомно-абсорбционные спектрофотометры. Принцип их работы основан на измерении величины спектрального поглощения атомами и молекулами исследуемого вещества, находящегося в плазменном состоянии.

В работе приборов используется явление атомной абсорбции определенной длины излучения, проходящего через так называемый атомный пар. Для его получения применяют атомизаторы - устройства передающие исследуемому веществу порцию энергии, например тепловой, которой достаточно для эмиссии атомов, вследствие чего и образуется атомный пар.

Анализаторы имеют горелки (газовые, твердые электрические, нагреватели). Источником излучения света является специальная лампа с полым катодом, выполненная из того же металла, для анализа которого она предназначена. При работе лампа испускает линейчатый спектр, характерный для данного металла. Приборы чрезвычайно чувствительны, но дороги и малодоступны для широкого применения.

Флюоминометрические анализаторы (флюориметры) позволяют определять концентрации веществ по относительной величине возбуждаемого в них свечения. Опыт показал, что почти все молекулы способны либо флюоресцировать сами, либо превращаться во флюоресцирующие соединения после соответствующей химической обработки.

Флюориметрическими методами могут быть исследованы аминокислоты, амины и продукты их обмена, белки, витамины, ко-ферменты и продукты их обмена, ферменты, стероиды, лекарственные и токсические (канцерогены) вещества, а также вещества загрязняющие воздух и воду, неорганические вещества, микроэлементы.

Особое место в люминесцентном анализе занимает метод флюоресцирующих антител. Он позволяет решать практические и научные задачи микробиологии и иммунологии при изучении веществ, обладающих антигенными свойствами. Метод основан на том факте, что антитело может присоединять к себе флюоресцирующие красители, не утрачивая своей иммунологической активности и способности соединяться с антигеном.

При наблюдении под люминесцентным микроскопом комплекс антиген-антитело обнаруживается по специфической флюоресценции. Сущность явления люминесценции заключается в следующем. Многие вещества, нагретые до определенной температуры, излучают свет. Люминесценция - особый вид свечения вещества, которое за редким исключением не сопровождается повышением его температуры.

Существует несколько видов люминесценции, классифицируемых в зависимости от метода возбуждения молекул вещества.

Фотолюминесценция  -  свечение вещества,  вызываемое лучистой энергией, падающей на люминесцирующее тело.

Хемиолюминесценция - свечение, вызываемое энергией, образующейся при химической реакции.

Электролюминесценция - возникает под действием электрического разряда. Чаще всего наблюдается при прохождении электрического тока через разреженный газ.

Рентгенолюминесценция- свечение возникающее под действием рентгеновых лучей.

Катодолюминесцепция- свечение вещества, находящегося под воздействием потока электронов.

Триболюминесценция - люминесценция, вызываемая трением.

Люминесценцию разделяют еще по длительности свечения - на флюоресценцию и фосфоресценцию.

Флюоресценция - это свечение, возникающее мгновенно, в момент возбуждения молекул вещества. С удалением источника возбуждения свечение прекращается.

Фосфоресценция - длительное свечение тел, аккумулирующих энергию и испускающих свечение длительное время и после удаления источника возбуждения.

Физический смысл явления флюоресценции состоит в том, что при поглощении ультрафиолетовой лучистой энергии молекулы вещества переходят в возбужденное состояние, при котором электроны находятся на более высоких энергетических уровнях. Возбужденная молекула не может долго сохранять излишек энергии и возвращается в нормальное состояние путем излучения излишка энергии в виде преобразованной лучистой энергии-флюоресценции.

В лабораториях распространены лабораторный флюориметр-ЭФ-ЗМ, предназначенный для количественного анализа витаминов и других флюориметрических веществ в растворах. Флюориметр БИАН-130 предназначен для анализа адреналина, витамина Вт в растворах, флюориметр ФБ-1 предназначен для измерения бактериальных тел в вакцинах и диагностикумах.

Рефрактометры. Рефрактометрия - совокупность оптических методов анализа веществ, основанных на измерении показателей преломления света в исследуемой среде. Благодаря высокой точности, быстроте и простоте измерений методы рефрактометрии нашли широкое применение в биологии.

Методами рефрактометрии определяют содержание белков в сыворотке крови, гемоглобина в эритроцитах, небелковых тел. Рефрактометры используют для определения чистоты препаратов, анализа растворов. По показателю преломления определяют влажность различных пищевых продуктов, содержание белков в молоке и молочных продуктах, семенах масличных растений, жмыхах, шротах и т.д.

Промышленность России выпускает различные рефрактометры, в т.ч. рефрактометр лабораторный универсальный (РЛУ), рефрактометр лабораторный, рефрактометры - ИРФ-22, ИРФ-23 и др.

Рис 37 – Рефрактометр лабораторный универсальный

Поляриметры. Поляризованный свет отличается от обычного тем, что он колеблется только в одной плоскости, в то время как обычный свет колеблется во всех плоскостях пространства.

Поляризованный свет можно получить, если пропустить луч обычного света через призму Николя, кристаллическая решетка которой задерживает колебания света во всех плоскостях, кроме одной, через которую он проникает на другую сторону кристалла в виде поляризованного света. Призму Николя, служащую для получения поляризованною света, называют поляризатором.

Если на пути поляризованного света поставить вторую призму Николя, плоскость поляризации которой совпадает с первой призмой, то поляризованный свет свободно пройдет через вторую призму и осветит пространство позади нее. В случае смещения второй призмы так, что нарушится параллельность плоскостей поляризации, поляризованный свет не сможет полностью пройти через вторую призму и пространство позади нее будет частично или полностью затемнено (в зависимости от степени смещения). Вторую призму, находящуюся на пути поляризованного света, называют анализатором.

Если между поляризатором и анализатором, установленными так, что поляризованный свет проходит через анализатор, поместить слой жидкости, не содержащей оптически активных веществ, например, дистиллированную воду, то плоскость колебания поляризованного света не отклонится, и луч пройдет через анализатор так же, как в случае, когда слой жидкости отсутствовал.

Плоскость поляризованного света сдвинется на определенную величину, если при первоначальном положении обеих призм между ними поместить слой жидкости, содержащей оптически активное вещество, например глюкозу. В данном конкретном случае сдвиг произойдет на угол, и свет не сможет пройти через анализатор.

Для того чтобы свет прошел через анализатор, последний необходимо повернуть на тот же угол так, чтобы плоскость поляризованного света снова совпадала с плоскостью анализатора. Поставив перед анализатором градуированную в градусах шкалу, можно измерить угол отклонения, а вместе с тем и угол вращения плоскости поляризованного света.

При вращении анализатора в поляриметрах - П-1818,1817 и СМ две наружные части поля освещаются или затемняются, в зависимости от утла поворота, а средняя часть поля меняет освещенность в обратном порядке. Показания с оптической шкалы регистрируют при положении, когда средняя часть поля одинаково затемняется с крайним, а границы полей исчезают.

Газожидкостные хроматографы. Газожидкостная хроматография, как и газоабдсорбционная, вариант газовой хроматографии – метода разделения летучих веществ, основанного на способности веществ по разному распределяться между подвижной и неподвижной фазами.

В газовой хроматографии подвижной фазой является газ, неподвижной - жидкость или твердое тело с адсорбционными свойствами. Газожидкостная хроматография основана на использовании в качестве подвижной фазы газа, а неподвижной - жидкости.

Контрольные вопросы:

- Назовите типы фотоколориметров?

- Рефрактометры, какие виды  и для чего они используются?

- Какие основные виды люминесценции Вы знаете??

4.3 Бактериологические среды

Классификация питательных сред бактерий, требования к ним

Питательной средой в микробиологии называют среды, содержащие различные соединения сложного или простого состава, которые применяются для размножения бактерий или других микроорганизмов в лабораторных или промышленных условиях.

Питательные среды готовят из продуктов животного или растительного происхождения. Большое значение имеет наличие в питательной среде ростовых факторов, которые катализируют метаболические процессы микробной клетки (витамины группы В, никотиновая кислота и др.).

Искусственные среды готовят по определенным рецептам из различных настоев или отваров животного или растительного происхождения с добавлением неорганических солей, углеводов и азотистых веществ.

В бактериологической практике чаще всего используют сухие питательные среды, которые получают на основе достижений современной биотехнологии. Для их приготовления используют экономически рентабельное непищевое сырье: утратившие срок годности кровезаменители (гидролизин – кислотный гидролизат крови животных, аминопептид – ферментативный гидролизат крови); продукты биотехнологии (кормовые дрожжи, кормовой лизин, виноградная мука, белколизин). Сухие питательные среды могут храниться в течение длительного времени, удобны при транспортировке и имеют относительно стандартный состав.

По консистенции питательные среды могут быть жидкими, полужидкими, плотными. Плотные среды готовят путем добавления к жидкой среде 1,5—2% агара, полужидкие — 0,3— 0,7 % агара.

Агар представляет собой продукт переработки особого вида морских водорослей, он плавится при температуре 80—86 °С, затвердевает при температуре около 40 °С и в застывшем состоянии придает среде плотность. В некоторых случаях для получения плотных питательных сред используют желатин (10—15%). Ряд естественных питательных сред (свернутая сыворотка крови, свернутый яичный белок) сами по себе являются плотными.

По целевому назначению среды подразделяют на основные, элективные и дифференциально-диагностические.

К основным относятся среды, применяемые для выращивания многих бактерий. Это триптические гидролизаты мясных, рыбных продуктов, крови животных или казеина, из которых готовят жидкую среду (питательный бульон) и плотную (питательный агар). Такие среды служат основой для приготовления сложных питательных сред (сахарных, кровяных и др.), удовлетворяющих пищевые потребности патогенных бактерий.

Элективные питательные среды предназначены для избирательного выделения и накопления микроорганизмов определенного вида (или определенной группы) из материалов, содержащих разнообразную постороннюю микрофлору. При создании элективных питательных сред исходят из биологических особенностей, которые отличают данные микроорганизмы от большинства других. Например, избирательный рост стафилококков наблюдается при повышенной концентрации хлорида натрия, холерного вибриона — в щелочной среде и т. д.

Дифференциально-диагностические питательные среды применяются для разграничения отдельных видов (или групп) микроорганизмов. Принцип построения этих сред основан на том, что разные виды бактерий различаются между собой по биохимической активности вследствие неодинакового набора ферментов.

Особую группу составляют синтетические и полусинтетические питательные среды. В состав синтетических сред входят химически чистые вещества: аминокислоты, минеральные соли, углеводы, витамины. В полусинтетические среды дополнительно включают пептон, дрожжевой экстракт и другие питательные вещества. Эти среды чаще всего применяют в научно-исследовательской работе и в микробиологической промышленности при получении антибиотиков, вакцин и других препаратов.

В последние годы в целях экономии питательных сред и ускоренной идентификации некоторых микроорганизмов (энтеробактерии, стафилококки, стрептококки и др.) применяются так называемые микротест-системы (МТС). Они представляют собой полистироловые пластины с лунками, в которых содержатся стерильные дифференциально-диагностические среды. Стерилизацию МТС проводят УФ-облучением. Микротест-системы особенно удобны при массовых бактериологических исследованиях в практических лабораториях.

Требования, предъявляемые к питательным средам

Любая питательная среда должна отвечать следующим требованиям: содержать все необходимые для размножения микроорганизмов вещества в легкоусвояемой форме; иметь оптимальные влажность, вязкость, рН, быть изотоничной и по возможности прозрачной. Каждую питательную среду стерилизуют определенным способом в зависимости от ее состава.

Рецепты основных питательных сред

Мясная вода. Парную говядину или конину освобождают от костей, жира, сухожилий, пропускают через мясорубку. 1 кг полученного мясного фарша заливают 2 л водопроводной воды и кипятят в течении часа, накипь снимают. После кипячения мясную воду остужают для застывания жира, который легко при этом удаляется, фильтруют через ватно-марлевый фильтр до полной прозрачности, затем доливают водопроводной водой до первоначального объема, разливают в бутыли и стерилизуют 20 минут при температуре +1200С.

Пептонная вода. К 1л дистиллированной воды прибавляют 1- 2г пептона и 0,5г хлорида натрия, устанавливают необходимое значение рН, кипятят 30 минут, проверяют рН, фильтруют через бумажный фильтр до полной прозрачности и стерилизуют при температуре +1200С в течение 30 минут.

Мясо - пептонный бульон. К 1 л мясной воды добавляют 1г сухого пептона и 5мг хлорида натрия, устанавливают нейтральную рН, кипятят в течении 30 минут, после чего доводят уровень воды до первоначального объема. Затем фильтруют через бумажный фильтр, окончательно устанавливают насыщенным расвором гидрокарбоната натрия или 10% раствором едкого натра требуемую реакцию, стерилизуют 15-20 минут при температуре +1200С. Если после стерилизации в мясо-пептонном бульоне выпадает осадок, его фильтруют вторично и снова стерилизуют. Вторичная стерилизация производится при более низкой температуре, чем предшествующая, для предотвращения выпадения осадка.

Мясо-пептонный агар. К 1л мясной воды прибавляют 1г пептона и 0,5г хлорида натрия, кипятят на слабом огне при постоянном помешивании до полного растворения добавленных ингредиентов. Приготовленный таким образом бульон фильтруют, устанавливают слабощелочную реакцию (рН 7,2-7,4) и добавляют 0,2-2г измельченного агар-агара (в зависимости от качества агар-агара и назначения среды). После добавления агар-агара жидкость кипятят на слабом огне при постоянном помешивании до полного растворения агара. При помутнении среды ее просветляют. Приготовленный агар фильтруют или декантируют, разливают в пробирки или во флаконы и стерилизуют в автоклаве при температуре +1200С в течение 20 минут.

Сахарный бульон (бульон с глюкозой). К 1л мясопептонного бульона нейтральной реакции прибавляют глюкозу в количестве 0,25мг-2г. Перед добавлением к бульону глюкозу растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды. Приготовленную среду стерилизуют текучим паром 3 дня подряд по 30 минут или однократно в автоклаве при температуре +1150С 30 минут.

Триптический перевар Хоттингера. Говяжье мясо освобождают от костей, жира, сухожилий, нарезают мелкими кусочками, взвешивают и опускают в кипящую воду из расчета 1 кг мяса на 1 л воды. Мясо кипятят в течение 15-20 минут, затем вынимают и пропускают через мясорубку. Бульон смешивают с фаршем и сливают в бутыль с таким расчетом, чтобы 1/3 бутыли оставалась свободной. К горлышку бутыли подбирают хорошо пригнанную резиновую пробирку. Смесь подщелачивают 20% раствором питьевой соды до рН 7,8-8,0, прибавляют очищенную от жира, соединительной ткани и дважды пропущенную через мясорубку поджелудочную железу в количестве 10% к имеющемуся объему (на 1 л жидкости 100 г железы). Вместо панкреатической железы можно прибавить панкреатин в количестве 0,5% и выше в зависимости от его активности. Через 1-2 часа после добавления фермента проверяют реакцию перевара и подщелачивают его повторно до рН 7,4-7,5. Отсутствие сдвига реакции смеси в сторону окисления после прибавления фермента указывает на его недоброкачественность.

Содержание бутыли тщательно перемешивают, добавляют хлороформ из расчета 10-30 мл на каждый литр перевара. Бутыль плотно закрывают резиновой пробкой и ставят в термостат при +370С на 7-10 суток. В течении первого дня содержимое бутыли перемешивают вначале каждые 15-20 минут, затем через 2-3 часа, а в последующие дни – по нескольку раз в день, открывая при этом пробку для выхода избытков паров хлороформа. При стоянии в термостате мясо ферментируется, превращаясь в однородный осадок серовато-желтого цвета, а жидкость из мутно-серой становится совершенно прозрачной, соломенно-желтого цвета. Об окончании переваривания судят по образованию триптофана, обнаруживаемого следующим образом: в пробирку наливают 3-4 мл фильтрованного перевара, добавляют 3-4 капли бромной воды. При наличии триптофана жидкость принимает розово-фиолетовый цвет.

Приготовление бромной воды. На 100 мл дистиллированной воды берут 3-3,5 мл чистого брома для получения насыщенного раствора. Хранят в склянке темного стекла.

Кровяной агар. Расплавляют 1л 2% мясо-пептонного стерильного агара, охлаждают его до температуры +450С и прибавляют 5-10мл дефибринированной стерильно взятой крови лошади, кролика или барана. Добавление крови производят, соблюдая правила стерильности. Готовую среду разливают в стерильные чашки Петри (предварительно нагретые в термостате), дают ей застыть и подсушивают в термостате. Слой агара должен быть равномерно окрашен в красный цвет.

Бульон на переваре Хоттингера. Для приготовления бульона основной перевар Хоттингера разводят в несколько раз дистиллированной или водопроводной водой, добавляя на 1л бульона 0,5мг хлорида натрия, 1мг двузамещенного фосфата калия, устанавливают рН 7,4-7,6 и кипятят 15-20 минут.

Приготовленный таким образом бульон фильтруют через ватно-марлевый или бумажный фильтр, разливают во флаконы или пробирки и стерилизуют при температуре +1200С в течение 20-30 мин.

Желточно-солевой агар (Чистовича). Для приготовления желточно-солевого агара готовят впрок мясо-пептонныйагар (рН 7,2-7,4) с содержанием 10% хлорида натрия. После разливки во флаконы по 100-200 мл агар стерилизуют в автоклаве в течение 20 минут при температуре +1200С. Перед употреблением расплавливают, охлаждают до +45-500С и добавляют 20% (по объему) стерильной желточной взвеси (1 желток куриного яйца на 150-200 мл стерильного изотонического раствора хлорида натрия). Среду быстро помешивают, разливают в стерильные чашки, которые продолжительное время могут сохраняться в холодильнике.

Молочно-солевой агар. К 1л расплавленного мясо-пептонного агара рН 7,2-7,4, содержащего 5-7,5г хлорида натрия, добавляют 10мл стерильного теплого хорошо обезжиренного молока, тщательно перемешивают и разливают в чашки.

Среда Эндо. Мясо-пептонный (100 мл) агар рН 7,4 растапливают и охлаждают до температуры +700С, прибавляют 1 г лактозы, предварительно растворенной в стерильной пробирке в небольшом количестве дистиллированной воды и прокипяченной.

В отдельных пробирках приготовляют 2-3 мл спиртового насыщенного основного фуксина. В стерильную пробирку отмеривают 1 мл фуксина и прибавляют раствор сульфида натрия до обесцвечивания фуксина (бледно-розовый цвет). Приготовленную смесь вливают в растопленный агар, хорошо перемешивают и разливают по чашкам. Горячий агар имеет бледно-розовый цвет, а при застывании становится бесцветным. Среду готовят в день ее использования.

Среда Ресселя. К 100 мл мясо-пептонного агара (рН 7,2) прибавляют 1г лактозы, 1г глюкозы и 1 мл индикатора Андреде. Среду разливают в пробирки в количестве 5-6 мл, стерилизуют в автоклаве при+1120С в течение 20 минут и скашивают так, чтобы на 2-3 см от дна пробирки агар оставался в виде столбика.

Ферментацию лактозы определяют по появлению малиновой окраски соответственно добавленному индикатору Андреде в скошенной части среды, сбраживание глюкозы – по окраске столбика. При сбраживании лактозы и глюкозы происходит резкое покраснение всей среды: столбика и скошенной его части.

Характер изменения цвета среды Ресселя определяется не одинаковой интенсивностью расщепления микроорганизмами азотистых веществ и образованием щелочных продуктов в аэробных и анаэробных условиях.

Газообразование в среде определяют по вспениванию конденсационной жидкости на дне пробирки, а также по образованию трещин и разрывов в агаре.

Цитратный агар Симмонса. Растворяют в 1 л дистиллированной воды сульфата магния 2мг, фосфата натрия-аммония 1,5 г, одноосновного фосфата калия 1 г, цитрата натрия кристаллического 3 г, Смесь стерилизуют в автоклаве. Прибавляют 20 г агар-агара, нагревают до его расплавления, устанавливают рН 7,2 и затем прибавляют 1 мл 1,5% спиртового раствора бромтимолового синего.

Среда Сабуро. Помещают 18 г. агара в 1 л дистиллированной воды и дают ему набухать 30 мин, нагревают, помешивая, пока не растворится агар, добавляют 10 г пептона и 40 г глюкозы или мальтозы. Стерилизация среды проводится в течение 15 мин при +1150С.

Среда Китта-Тароцци. Печень животного, обычно говяжью, нарезают кусочками по 1,0-1,5 г, прибавляют по весу тройное количество мясо-пептонного бульона или бульона Хоттингера нейтральной реакции, кипятят 30 минут. Бульон отфильтровывают, печень промывают под краном на сите. Отфильтрованный бульон разливают по 7-10 мл в пробирки. В каждую пробирку кладут по 4-5 кусочков отмытой печени. Бульон сверху заливают слоем вазелинового масла и стерилизуют в автоклаве при давлении 0,5 атм. 30 минут.

Кровяной агар Цейсслера. К 1л 3% мясо-пептонного агара прибавляют 1г глюкозы, устанавливают рН 7,2, разливают во флаконы по 100 мл, стерилизуют при давлении 0,5 атм. 30 минут. Перед употреблением к расплавленной и охлажденной до +450С среде прибавляют 20мл свежей дефибринированной крови. Среду разливают в чашки Петри.

Кровяной сахарный агар. Агар 2% на бульоне Хоттингера в объеме 100 мл расплавляют и охлаждают до +450С, после чего добавляют к нему 10-15 мл свежевзятой стерильной дефибринированной крови кролика, барана или крупного рогатого скота и 10 мл 20% стерильного раствора глюкозы. Смесь взбалтывают так, чтобы не образовалось пузырей пены, и разливают по чашкам.

Контрольные вопросы:

1 Какие требования предъявляются к питательным средам?

2 Классификация питательных средств по целевому назначению?

3 Что такое элективные питательные среды?

4 Что Вы понимаете под дифференциально-питательными средами?

5 Что такое агар?

5 Химические реактивы

5.1 Индикаторы

Индикаторами называют вещества, применяемые при объемно-аналитических определениях и в некоторых других случаях для определения конца реакции. Момент окончания реакции определяют или по изменению окраски (например, метилового оранжевого), или по исчезновению, или появлению ее (например, фенолфталеина).

Применять один и тот же индикатор во всех случаях, титрования нельзя т.к. это может повести к ошибкам. Поэтому нужно точно придерживаться указаний, какой индикатор применять в каждом отдельном случае. Если в методике анализа сказано, что в качестве индикатора берут метиловый оранжевый, то его и следует брать, не заменяя, например, лакмусом.

Индикаторы готовят обычно в виде разбавленных водных, спиртоводных или спиртовых растворов.

Изменение окраски индикатора зависит от изменения концентрации ионов водорода (рН), причем каждый индикатор меняет окраску только в определенных интервалах рН. Индикаторы применяют также для определения реакции растворов (фильтровальная бумага, пропитанная соответствующим индикатором). Во всех случаях определения реакции раствора при помощи индикаторной бумаги не следует опускать ее в раствор. Надо взять маленькую каплю жидкости при помощи или тонкого капилляра, или тонкой стеклянной палочки и захваченную жидкость наносить на индикаторную бумагу.

Рис 38 – Колбы с отводной трубкой для титрования темноокрашенных и непрозрачных растворов

При титровании темноокрашенных жидкостей встречаются большие трудности, так как часто невозможно установить момент изменения окраски обычных индикаторов. В таких случаях полезно применять так называемые титровальные палочки. Тонкий слой жидкости позволяет легче заметить изменение окраски, особенно если разглядывать его на фоне белой, предпочтительнее баритовой (бланфиксовой) бумаги. Метод работы очень простой: палочку погружают в исследуемую жидкость, после каждой добавки раствора из бюретки палочку вынимают и о результате титрования судят по окраске тонкого слоя жидкости, оставшегося на палочке.

В этих же случаях можно пользоваться способом капель. На очень чистую белую фарфоровую или эмалированную дощечку наносят очень малое количество титруемой жидкости (на кончике капилляра) так, чтобы образовалась мельчайшая капля. Изменение цвета раствора хорошо заметно, если капельки помещать в ряд.

В настоящее время для титрования темноокрашенных жидкостей применяют хемолюминесцентные рН-индикаторы.

Так, диметилнафтэйродин (6-диметаламино-1,2-бензофен-азин) растворяют в спирте и несколько капель индикатора добавляют в титруемый раствор. При облучении последнего ультрафиолетовым светом при рН 3,2-3,8 наблюдается переход флюоресценции от лиловой к оранжевой.

Люминол (гидразид 3-аминофталевой кислоты) трудно растворяется в спирте. Применяют 0,01%-ный раствор люминола в спирте. Раствор его в присутствии перекиси водорода при рН больше 8 светится в темноте. Титрование кислот щелочами в присутствии этого индикатора следует проводить в темной комнате или в камере.

Этоксиакридон растворим в спирте и уксусной кислоте. Его растворы флуоресцируют в ультрафиолетовом свете. Переход цвета флюоресценции от зеленого к синему происходит при рН 1,3—3,2.

Для титрования темноокрашенных жидкостей применяют также специальные колбы. Они отличаются от обычных тем, что имеют боковые отводные трубки небольшого диаметра, позволяющие наблюдать цвет окрашенного раствора в сравнительно тонком слое.

Контрольные вопросы:

1 Что такое химические реактивы и для чего они применяются?

2 Индикаторы, для чего они применяются?

5.2 Красители и бактериологические краски

Красители - вещества, которые при соединении с различными материалами или биологическими субстратами придают последним "окраску, неспособность к избирательному поглощению лучей света видимой части спектра.

В ветеринарии наиболее широкое применение красители нашли в гистологии и цитологии - для окраски и распознавания микроструктурных компонентов тканей и клеток. Помимо того, красители применяются в биохимических исследованиях в качестве индикаторов для определения концентрации водородных ионов, в качестве цветных реактивов при различных биохимических анализах и т.п. Красителей широко применяют в гистохимии, где используется метод образования красителей прямо в гистологическом срезе из веществ, специфически реагирующих с определенными субстратами (белками, углеводами, ферментами и т.д.).

Например, для гистохимического выявления белков содержащих триптофан, гистидин и тирозин, срезы обрабатывают раствором бисдиазо соединения, в результате чего молекулам белка присоединяется диазо компонент со свободной диазо группой, образуя азо краситель, для усиления окраски которого проводят реакцию с каким-либо ароматическим амином или фенолом и получают в местах локализации триптофан, гистидин и тирозин содержащие белки, ярко окрашенные бисазокраситслем. Красители находят широкое применение в различных отраслях промышленности.

Номенклатура красителей не является рациональной химической и строится на основании цвета и некоторых других свойств красителей, а также методов их применения. Название красителей имеют много синонимов, причем неодинаковых в разных странах.

Единой классификации красителей нет. Наиболее широко применяются техническая и химическая классификации.

Первая примята, главным образом, в текстильной промышленности и основана на способах применения красителей. По этой классификации все красители делятся на 3 группы: красители прямо окрашивающие ткань при погружении в красильную ванну (прямые или субстративные красители), красители окрашивающие ткань после ее обработки протравами (солями металлов, танином), которые закрепляют краски на волокне (протравные краски) и наконец, так называемые кубовые красители, образующиеся на волокне в ходе процесса крашения, например, в результате окисления бесцветных, растворимых в воде продуктов восстановления красителей (лейкооснований) в плохо растворимые красители.

Наиболее общая химическая классификация делят все красители, также, на 3 группы - кислые, основные и нейтральные. Кислые красители содержат в своих молекулах такие функциональные группы, как SO3H2, - СООН, благодаря которым обладают свойством кислот. Основные красители содержат амино-имино - и другие группы, которые придают красителям свойства основания. Нейтральные краски не содержат группировок такого ряда и поэтому не обладают свойствами ни кислот, ни оснований.

Такая классификация определяет характер взаимодействия красителей с окрашиваемым материалом. Кислые и основные красители взаимодействуют с ионизированными группами окрашиваемого материала, имеющим заряд противоположного знака. Они образуют с ними соли, вследствие чего окраска оказывается прочной. Наоборот, нейтральные красители обладают большим сходством с некоторыми веществами и поэтому окрашивают эти вещества.

По принадлежности к определенным классам органических соединений красители подразделяются на ряд групп:

Нитрозокрасители - содержат в своем составе NH = 0 -группу, однако существуют в изомерной форме хиноноксидов. Например, нафтоловый зеленый.

Нитрокрасители - содержат нитрогруппы в качестве хромофоров и оксигруппу в качестве ауксохрома. Например, нафтоловый желтый (2,4 - динитро - 1 - нафтол), который применяется о гистологии и гистохимии для изучения локализации белков.

Азокрасители - наиболее многочисленная группа красителей, содержащие в своем составе одну (моноазокрасители), две (бис-азокрасители) или несколько (полиазоркрасители) - N = N групп. Например, метиловый красный, применяемый для витальной окраски и в качестве индикатора рН, Судан 3 - гистологический краситель на жиры.

Нафтохиноновые красители, например алканнин природный темно-красный протравный краситель, получаемый из Alcannatinсtoria, применяется и как индикатор.

Антрахниноновые красители содержат хиноновую структуру антрохинона. Например, алазарин - протравный краситель, при окраске в присутствии солей образует лаки, в присутствии ионов Fe3+ - окрашивает в красный, а ионов - Fe2+ в сине - фиолетовый цвета.

Хинониминовые красители - производные хинонимина и хинондимина. Например, 2,6 дихлор-фенолиндофенол- индофеноловый краситель, применяется для определения витамина С, используется в гистологии, дает метахроматическую окраску.

Тионин-тиазиновый основной краситель, применяется в гистологии, дает метахроматическую окраску; галлоцианин – оксазиновый слабокислый краситель, применяется в форме хромового лака в гистологии для выявления нуклеиновых кислот; нейтральный красный – азиновый краситель, применяется как индикатор для определения рН и для витальной окраски.

Ди и триарилметаиовые красители. Производные метана, два или три атома водорода в молекуле которого замещены ароматическими радикалами (арилами), один из них имеет хиноидную структуру. Наибольшее распространение имеют трифенилметановые красители. Например, парарозанилин (парафуксин) - триаминотрифенилметан, применяется в гистохимии в форме лейкопарофуксинсернистой кислоты для выявления альдегидных группировок: фенолфталеин, метиловый зеленый и др.

К этой же группе красителей относят ксангеновые красители, например, пиронит, применяющийся в гистохимии нуклеиновых кислот, а также акридиновые красители, например, применяемые в флуоресцентной микроскопии - акридиновый оранжевый.

Полиметиновые красители - содержат в своей структуре цепь из нечетного числа атомов углерода с сопряженными двойными связями, ограниченную по концам атомами кислорода, азота или серы. Например, пинациано или 1,1 - диэтил, 2,2 – хинокарбоцианин-иодид, применяемый в фотографии для получения пластинок, чувствительных к красному свету.

Каротиноидные красители. К ним относят каротин, биксин, применяемые для покраски масла, маргарина и др.

Помимо перечисленных, существуют другие классы красителей, имеющие то или иное различие в технике крашения и применяемых в гистологической практике (азометиновые, индигоидные, оксиокетовые, полициклические, фталоцианиновые, сернистые и другие красители).

Бактериологические краски

Окраска микроорганизмов - способ выявления микроорганизмов, используемый при микробиологической диагностике инфекционных болезней и для изучения морфологии микроорганизмов с помощью микроскопии в видном свете.

Окраска микроорганизмов относится к интохимическим реакциям, происходящим между компонентами микроба и красителя. Все красители, используемые для окраски микроорганизмов, можно разделить на две основные группы - основные и кислые. Основные красители содержат красящий катион и бесцветный анион, кислые - состоят из красящего аниона и бесцветного катиона. Наиболее активны основные красители. Это обусловлено тем, что в обычных средах бактерии несут отрицательный поверхностный заряд, а внутри них содержатся вещества кислой природы (ДНК и РНК).

Так как красящая часть основных красителей несет положительный заряд, этот тип красителей обладает большим сходством со структурой микробной клетки, чем кислые, которые способны окрашивать клетку лишь при низких значениях рН. При обычных значениях рН кислые красители слабо фиксируются клеткой и легко удаляются из нее при отмывании. Поэтому кислые красители используются при так называемой негативной окраске - окрашивается фон препарата, на котором видны неокрашиваемые микробы.

Кроме кислых и основных существуют и нейтральные красители, представляющие собой смесь кислых и основных красителей, в которой катион и анион обладают красящими свойствами. Следовательно, такой краситель способен окрашивать клеточные элементы, характеризующиеся как ацидофилией, так и базофилией. Примером нейтрального красителя является краска Гимзы, применяемая для окраски спирохет и простейших. Следует отметить, что белковые структуры клетки при одних условиях могут быть окрашены кислыми, а при других - основными красителями, что обусловлено амфотерностыо белков, т.е. их способностью вести себя как кислоты или основания в зависимости от рН среды.

Наиболее употребительны следующие красители: метиленовая синька, тиопин (синие краски), основной фукцин, сафранин и эозин (красные), бисмарк-браун или везувин (коричневая), метилгрют (зеленая), метилвиолет, генцианвиолет, кристаллвиолет (фиолетовые). Из них только эозин кислая краска. Она применяется для некоторых специальных целей. Все эти краски продаются в виде аморфных или кристаллических порошков, из них уже готовят красящие растворы.

Приготовление красящих растворов. Исходным материалом почти для всех необходимых рабочих красок является насыщенные спиртовые растворы, которые следует иметь в запасе и сохранять в склянках с притертыми пробками. Насыщенные спиртовые растворы готовят следующим образом: 10г сухой краски насыпают во флакон с притертой пробкой, наливают 100мл 96° спирта ректификата и дают настояться в течение нескольких дней, каждый день взбалтывая раствор. Из таких насыщенных растворов готовят спиртоводные растворы, пригодные для окраски микробов.

Наиболее часто употребляются следующие растворы:

Карболовый фуксин (фуксин Циля) -10л насыщенного спиртового раствора фуксина и 909 мл 5% раствора карболовой кислоты.

Разведенный фуксин — 10 мл карболового фуксина и 90 мл дистиллированной воды.

Щелочная метиленовая синька– 30мл насыщенного спиртового раствора синьки, 100мл дистиллированной воды и 1мл 1% раствора щелочи.

Важнейшим компонентом при выполнении микробиологических работ является вода. В лабораториях применяется дистиллированная вода нейтральной реакции.

Для нейтрализации воды в две колбы наливают по 200мл исследуемой воды и в каждую из них добавляют по 1-2 капли 1% раствора нейтральрота в дистиллированной воде. При рН воды 5,4-5,5 (кислая реакция) возникает свекловично-красная (рубиновая) окраска. Тогда в одну из колб прибавляют по каплям, тщательно перемешивая, 1 % раствор углекислой соды до получения отчетливо различаемой разницы в окраске по сравнению с водой в другой (контрольной) колбе. Показателем нейтральности среды будет появление заметного оранжевого оттенка. Если через 10-30 сек. цвет не изменится до первоначального, нейтрализацию можно считать законченной.

Для окраски микробов лучше всего применять воду, имеющую рН 6,8-7,0.

Контрольные вопросы:

- Что такое красители, для чего они используются в лабораторной практике?

- Назовите группы красителей по общей химической классификации?

- Дайте характеристику бактериологическим красителям применяемых в микробиологии?

- Что такое основные красители?

- Что такое кислые красители?

6 Лабораторные животные

6.1 Генетическая  характеристика лабораторных животных

При разведении лабораторных животных проводят контроль по генетическим, экологическим и морфологическим признакам, а также по состоянию здоровья.

Генетически - лабораторных животных подразделяют на нелинейных (гетерозиготных) и линейных (гомозиготных).

Нелинейных животных разводят на основе случайных скрещиваний и в силу этого они обладают высокой степенью гетерозиготности. Нарастание инбридинга у этой грутппы лабораторных животных допускается не более 1,0% на поколение.

Линейные животные - совокупность особей одного вида, которые не менее 20 поколений размножались путем близкородственных скрещиваний (инбридингом) типа брат х сестра. Линейные животные используются в экспериментальной практике во многих областях биологии и медицины, Результаты исследований, выполненные на линейных животных, являются сопоставимыми и могут быть повторены в любое отдаленное время и вдругом научном центре. На них проверяются ответные реакции организма на различные биологические, физические и химические факторы, стрессовые ответы в зависимости от генотипа животного в т. д. Линейные животные характеризуются определенными биологическими признаками, передающимися по наследству из поколения в поколение. Например, мышам линии А/НЕ, ДВА-2, C3H/SП свойственно спонтанное возникновение опухолей молочных желез, А/НЕ и ВАЛВ/С - опухолей легких, AKR я С-58 -лейкемии.

Известны линии линейных животных с повышенной чувствительностью или резистентностью к бактериальным и вирусным агентам, проникающей радиации, химическим соединениям и т. д. На основе инбридных линий получены другие варианты линейных животных. Среди них выделяют конгенные (койзагемные) и мутантные линии. Конгенные линии - это инбридные линий животных, различающихся только в одном локусе. На них возможно изучать эффект одного или группы тесно связанных генов. Выведено около 100 таких линий мышей. Мутантные линий и стоки часто несут гены вызывающие различные аномалий организма, аналогичные наследственным заболеваниям человека.

Практически к любой наследственной болезни человека можно подобрать модель с подобной патологией среди мутантов лабораторных животных. Обычно одна и та же линия животных разводится одновременно в нескольких лабораториях. Линейные животные этих лаборатории будут сублиниями исходной линии. Линейные лабораторные животные очень чувствительны ас неблагоприятным факторам внешней среды - Поэтому условия содержания их как в питомниках, так и в периоды эксперимента должны быть лучше, чем нелинейных животных. Средняя продолжительность жизни линейных животных в большинстве случаев меньше, чем нелинейных, что необходимо учитывать при организации экспериментов с длительным сроком наблюдений.

Таким образом, с генетической точки зрения следует различать 3 класса животных:

1.	Неинбридные животные (беспородные), т.е. более или менее гетерозиготные и генетически неоднородные;

2.	Инбридные, т. с. гомозиготные и генотипически однородные;

3.	Гибриды первого поколения, т.е. гетерозиготные, но генетически однородные животные.

Животные первой группы жизнеспособны и выносливы, но будучи генетически неоднородными, нежелательны для исследователя по причине большой изменчивости фенологических признаков. Тогда как индивиды второй группы менее выносливы и более чувствительные к незначительным колебаниям внешней среды, а третьей - объединяют в себе свойства животных обеих предыдущих групп, но на практике это бывает не всегда.

Инбридинг (родственное скрещивание) сыграл большую роль в создании ряда лучших пород сельскохозяйственных животных. Однако, использование инбридинга в широких масштабах приводит, как правило, к ряду отрицательных последствий как снижение плодовитости и продуктивности, ослабление конституции. Поэтому распространение в животноводстве искусственного осеменения, многократное уменьшение количества используемых производителей создает угрозу стихийного распространения инбридинга, и особенно среди крупного рогатого скота. Хотя увеличение потомства от лучших производителей желательно как одно из эффективных методов повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, но распространение инбридинга может вызвать отрицательные последствия, значительно превосходящие его положительные эффекты, Вопрос о последствии и допустимости инбридинга до 18в. интересовал людей лишь в отношении их самих. С давних времен у большинства народов и племен земного шара браки между близкими родственниками, типа брат-сестра. отец-дочь, мать-сын, дядя-племянница и др. считались вредными и запрещались, а иногда даже сурово наказывались.

Контрольные вопросы:

1 Как подразделяют лабораторных животных генетически?

2 Что такое инбридинг?

3 На какие  3 класса подразделяют лабораторных животных?

Заключение

Для развития лабораторного делав целях обеспечения современного уровня ветеринарной диагностической работы, повышения эффективности ветеринарно-санитарных мероприятий по профилактике и диагностике особо опасных, медленных и экзотических заболеваний животных, а также определения высокотоксичных или радиоактивных веществ в организме животных, продуктах и сырье животного происхождения необходимо определить современные задачи и функции лабораторных подразделений;  совершенствовать и повышать эффективностьработы предприятий в системе ветеринарии  на территории страны; оптимизировать организационное построение сети лабораторных подразделений и их внутреннюю структуру, определить основные принципы организации деятельности; технически перевооружить и создать современную материально - техническую базу лабораторных подразделений в учреждениях ветеринарии; улучшить методическое, метрологическое и информационное обеспечение системы лабораторного контроля; обеспечить зональные лаборатории кадрами специалистов и развить систему повышения их квалификации; создать современную экономическую основу деятельности лабораторных подразделений, внедрить новые хозяйственные механизмы в их деятельности в рыночных условиях.

Республиканская ветеринарная лаборатория является одним из ведущих предприятий в системе ветеринарии Республики Казахстан, задачей которой является осуществление диагностики особо опасных болезней животных, проведение исследований по обеспечению пищевой безопасности, а также регистрационным испытанием, апробации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок, контроль серий (партий) ветеринарных препаратов.

За последние годы значительно укрепилось сотрудничество с различными международными организациями: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная торговая организация (ВТО), Комиссия по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (ФАО), Международное эпизоотическое бюро МЭБ и др.

Успешно решаются проблемы информатизации, в частности создаются виртуальная приемная, веб-сайты, корпоративная электронная почта, информационный портал и корпоративная сеть. Создание единой телекоммуникационной информационной системы значительно повысит уровень квалификации специалистов ветеринарных лабораторий и позволит более оперативно решать многие организационные вопросы.

Многогранная деятельность ветеринарных лабораторий направлена на повышение качества лабораторно-диагностических исследований и обеспечение пищевой безопасности в соответствии с требованиями международных стандартов.

Таким образом, система ветеринарных лабораторий переходит на новый уровень международных стандартов путем проведения целевой, поэтапной и планомерной гармонизации.

В областных лабораториях вновь созданы самостоятельные отделы, теперь каждый специалист несет персональную ответственность за свою проведенную работу и четко отслеживается выполненная работа вплоть до сельских округов. Впервые создаются ветеринарно-санитарные отделы, которые разрабатывают и рекомендуют меры повышения качества и безопасности пищевой продукции в процессе ее производства на животноводческих предприятиях.

Мы считаем, что данное учебное пособие сыграет положительную роль в становлении обучающегося как специалиста, ведь международный опыт показывает, что в большинстве стран главным направлением в деятельности ветеринарных лабораторий является повышение ветеринарно-санитарной безопасности и качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, где большое внимание уделяется повышению уровня квалификации персонала ветеринарных лабораторий.

Список использованных источников

- Абрамов С.С. и др. Справочник но содержанию и болезням мелких и декоративных животных. Минск, «Урожай», 2000 г., с.272.

- Антонов В.11. и др. Лабораторные исследования в ветеринарии: биохимические и микологические. Справочник. М., «Агропромиздат», 1991г., с. 287.

- Антонов В.Я. и др. Лабораторные исследования в ветеринарии. М., «Ко-лос», 1974 г., с.320.	?I у .у'

- Борисов Л.Б., Козьмин - Соколов Б.Н. и др. Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии. М., «Медицина», 1979 г., с.286.

- Буров А.Д. Лабораторные животные. М., изд. «Сельхоз. литературы, журналов и плакатов», 1963 г., с. 385-414.

- Веселовский B.C. и др. Нагревательные приборы в лабораторной практике. М., «Госхимиздат», 1951г., с. 124.

- Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ. М., изд. «Химия», 1967г., с. 552.

- Гавриш В.Г.. Калюжный И.И. Справочник ветеринарного врача. Ростов на Дону, «Феникс», 2001г., с. 576.

- Гинзбург О.Ф., Петров А.А. Лабораторные работы по органической химии. М.. «Высшая школа», 1974 г., с. 286.

- Демченко О. «Пока не грянул гром». Алматы, газета «Караван» от 4.02.2005г., с.8.

- П.Дымко Е.Ф. и др. Руководство по биохимическим, токсикологическим и микологическим исследованиям тканей, органов, кормов, воды и др. материалов. (Для биохимических й токсикологических отделов ветеринарных лабораторий). Алматы, «Кайнар», 1980 г., с.496.

- Дымко Е.Ф., Кожебеков З.К. Клиническая биохимия в ветеринарии. Алматы, «Кайнар», 1986 г., с. 148.

- 3олотинцкий М.Д. и др. Лабораторный практикум по охране труда. М., «Высшая школа», 1979 г., с.215.

- Ильясов	Б.К. Иммунологическая реактивность организма лабораторных животных и молодняка КРС, привитых ассоционированной вакциной против болезни. Алматы, «Кайнар», 1977 г., с. 195.

- Калугин	Ю.А. Кормление кроликов. М., «Агропромиздат», 1985г., с. 120.

- Красов В.М. Биохимические методы исследования. М., изд. «Сельхоз. литературы, журналов и плакатов», 1963 г., с.560.

- Круглов	В.Т. Определение радиоактивности внешней среды и животных продуктов. М.. изд. «Сельхоз. литературы, журналов и плакатов», 1963г., с.109- 122.

- Кулько	К.С. Разведение кроликов. М., «Россельхозиздат», 1984 г., с.134.

- Микеша	О. и др. Лабораторные работы по органической химии. М., «Высшая школа», 1974 г., с. 286.

- Орлов Ф.М. и др. Ветеринарная лабораторная практика, Т.2. М., изд. «Сельхоз. литературы, журналов и. плакатов», 1963 г., с.432.

- Познанин	Л.П. и др. Зоология позвоночных. М., «Высшая школа», 1971г., с. 152.

- Полянский	Ю.И. и др. Зоология беспозвоночных. Учебник. М., «Высшая школа», 1981 г., с.600.

- Судаков М.О. и др. Лабораторные исследования в ветеринарной терапии. Киев, «Колос», 1975 г., c.l 11.

- Уткин	Л.Г. Кролиководство: Справочник. М., «Агропромиздат», 1987г., с.206.

23

23

23

23